血液透析浓缩液集中供液系统招标参数

一、设备名称：血液透析浓缩液集中供液系统

二、数量：1套

三、设备用途说明：为血液透析中心生产血液透析浓缩液A液

四、血透室集中供液系统主要技术性能要求：

1. 搅拌系统：

※1.1搅拌系统容量不低于500L，方便配置足够容量浓缩液。

1.2需要满足水平搅拌与垂直搅拌的功能，确保充分溶解。

1.3需要标配质量检测套件。

1.4质量检测套件里需要配备电子密度测量仪和配备液体比重计，确保精准测量。

2. 储液系统：

※2.1 储液桶材质需要HDPE（high density polyethylene），生物相容性更佳。

※2.2 储液桶占地面积≤2㎡，节约空间。

※2.3 每个储液桶容量不小于750L，采用两个储液桶，一备一用，单个储液桶用完后可以自动切换到另一个储液桶。

2.4 储液桶数量可按需升级，确保供应充足。

2.5 需要液位警示装置，实时监测罐中浓缩液消耗情况。

2.6 储液桶高度需要可调节。

3. 分配系统：

※3.1 需要实现单向或双向供应模式的切换，确保长途供应时压力足够（如跨层供液、供液单环路最长达400米）   。

3.2具备7日自动开关功能，节省人力成本。

3.3 具备联网交互模块，连接类型是RJ45。

3.4 需要壁挂式安装轨道，水平与垂直均能安装，节省空间。

※3.5 使用220V的市电，同时配备地线断路器与漏电保护器，实现过流保护。

※3.6 具有紧急模式，配备紧急操作模块，确保供液安全。

4. 系统要求：

4.1满足临床40床透析供液需求

4.2使用医用高等级PE材料，确保生物相容性更好。

※4.3配置血透机排水漏斗，防止建筑物排水系统微生物反向污染血透机。

4.4配备集中供液面板，水处理RO供水和集中供液供液整合在一个模块，并覆盖面板，结构坚固美观。

※5.整机保修5年