水处理系统参数

一、系统要求

1.满足YY0572－2015的水质要求

二、 预处理系统

1.预处理泵前配有原水可冲洗滤器用于保护预处理泵。配置全自动定时器，可以定时自动冲洗，无需手工冲洗。

2.配有漏水检测装置和进水电磁阀，在检测到泄漏时自动关断水源。

3.配有预处理加压泵，可根据压力自动启动，具有无水空转保护功能。

4.砂滤罐，内含粗砂、细砂、锰砂三种滤料，配有全自动数字型控制头。

5.树脂罐，三罐并联一备两用，配有全自动流量控制数字型控制头，可根据本地自来水硬度自动计算原水处理量。

6.活性碳罐，双罐串联设计，配有全自动数字型控制头。

7.砂滤罐、前后滤器、树脂罐、活性碳罐均有内置取样口。

8.预处理前后安装精密过滤器用于保护预处理,防止杂质进入RO。

9.配有软水硬度、余氯、铁离子、过氧乙酸残留、PH等试纸。

10.预处理管路连接采用压接或热熔方法连接，不使用化学粘接剂连接。

11.预处理部分配有排水漏斗，防止建筑物排水系统微生物反向污染预处理。

三 反渗系统

*1.水处理是半封闭式主机，防水低噪音，噪音小于75dB，设计成熟，运行可靠。全闭路循环管路供水，循环末端回流至反渗系统进水端，系统内无反渗水储水装置（直供水型）。

2.双级反渗透系统，水温15℃，回水压力2Bar时，产水量不小于2000L/H。

主机占地面积小，不超过1m2；建筑物承重要求低。

3.平均脱盐率>96%，细菌和内毒素清除率>99%。

*4.封闭式主机，反渗泵在主机箱内，防水，低噪音，为医护人员提供良的工作环境。

5.材料的使用符合生物相容性要求，不采用需要粘接的PVC材料，防止有害物质的释出。

6.采用风冷式多级立式离心泵，避免水冷泵对进水加温造成的夏季高温运行时的不稳定。

7.无死腔设计的反渗膜组件和水路结构。

8.先进的自检功能和数据监控功能，屏幕可显示全部传感器输入参数（电导率、温度、流量、压力、液位、输入开关量）以及全部执行部件输出参数（泵、阀门、继电器、SD卡、运行状态及指示灯）。

9.动态节水技术，水利用率50%-75%可调，根据血透机开机数量自动调节排水量大小，血透机不开机时排水量几乎为0。

10.可编程控制自动开关机、待机、冲洗、消毒、警告、报警程序。

11.水处理主机具备漏水检测功能,确保用水安全。

12.具备RJ45和RS232数据接口.

13.主机配有排水漏斗，防止建筑物排水系统微生物反向污染主机系统。

*14.具有紧急供水模式，在电控系统故障时，冗余控制系统可提供不间断供水。

*15.系统可自动监测水质,反渗水水质超标时，可自动停止向血透机供水。

四 管路系统

*1.供水管路材质选用PEX，管路外面附加保温层。

2.可实现多套循环管路进行分区供水。

3.供水管路为密闭循环无死腔设计，配有流量计、回水压力表及压力调节阀、取样口。

4.40套给排水接口，选用1.4404/316L不锈钢，无手阀式快速插拔，断开时自动断水。

*整机保修4年