一、项目名称

上海交通大学医学院附属新华医院自动分包机、三通道点数机采购项目

二、项目参数

（一）名称

| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 自动分包机 | 1台 |
| 2 | 三通道点数机 | 2台 |

（二）最高限价

人民86万元

（三）资格条件

1、应为法人、其他组织或者自然人，具有独立承担民事责任的能力；法人的分支机构以自己的名义参与本项目采购活动时，应提供依法登记的相关证明文件和由法人出具的对本项目采购活动承担全部直接责任的授权书；自然人应提供身份证明文件；

2、在参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3、未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单的供应商；

4、投标人为代理商的，应提供有效的生产厂家授权书或合法获得该产品的其他证明。

5、本项目不接受联合体投标。

（四）功能及技术参数：

一、主要功能及工作原理

1、自动分包机：通过HIS系统无缝连接传送医嘱处方信息，药品分包机将单剂量的药片或胶囊自动包入同一个药袋内，并在药袋打印相关的处方信息、服药信息及病人的基本信息。

2、三通道点数机：将分包机内的药盒直接放在数粒机上，对药盒内的药品进行数粒，帮助完成盘点工作。

二、应用场景：住院药房、门诊药房的剥药、包药工作。

三、技术参数

| 序号 | 需求描述 |
| --- | --- |
| 一） | 自动分包机 |
| 1▲ | 用于病房药房口服药品以及部分门诊药房协定处方的自动分包摆药，做到调剂质量的可追溯和管理。 |
| 2▲ | 投标机型单机为整体抽拉柜式结构，抽拉柜数量≥4个；可装储的口服药品种数（不含非机储药）≥400种，配备所提供机型可储存最大数量的智能药盒。 |
| 3▲ | 必须具有外摆药槽用来处理非机储的药品，至少包含半片药或异形药物等手工外摆药。每一个外摆药槽单层的格子数量≥66格。 |
| 4▲ | 设备采用“先两侧塑封药袋，形成U型上部开口的袋子”的装药方式。药品从药袋正上方袋口落入后，再塑封药袋顶部。提供图文解释或其他相关证明文件。 |
| 5▲ | 分包过程中有实时自动查错功能，当检测到分包错误时能对药袋进行打X提示，且自动对错误的分包袋进行重新包装，无需人工介入，可做到不改变原来的包药顺序。 |
| 6▲ | 药品外泄监测功能：包装部底板上具有药品装袋外泄监测装置，当发生药品异常溢出时，自动停止分包并报警。且该装置可由操作人员取出清洁。 |
| 7 | 投标机型宽度≤90厘米，高度≤200厘米。 |
| 8 | 最大分包速度（含打印信息）≥60包/分钟，平均分包速度（含打印信息）≥50包/分。 |
| 9 | 全中文操作系统，支持一维条码和二维条码的识别系统。 |
| 10 | 无偿为医院量身定制与HIS系统的全面连接，实时接收HIS传过来的医嘱信息，提供随机免费的接口升级服务。 |
| 11 | AC220V±10%，50~60HZ。 |
| 12 | 药盒盖子上具有专门存储药品药样的空间，且存储空间所在的盖子外侧有透明窗口。在不打开药盒盖子的前提下，药师可透过药盒盖子上的透明窗观察到药品药样的具体性状。 |
| 13 | 每个抽拉柜柜门顶部均装有报警指示灯，当出现药盒缺药时候，自动以指示灯提示药盒所在柜门的位置。 |
| 14 | 设备具有内嵌的彩色液晶触摸屏，且屏幕仰角可调。 |
| 15 | 用外摆药盘进行非机储药品添加时，无需打印出加药提示单。 |
| 16 | 外摆药盘装置应自带提示添加药品位置的LED灯，在触摸屏上选择当前处方的某外摆药品时，外摆药盘上对应的格子LED灯会自动点亮，提示药师具体的加药位置 |
| 17 | 包装部前门的中间位置有可视的视窗，且可视窗为透明材质，药师可透过可视窗能够直观地观察各种包药动作，并可在分包过程中实时观察到分包纸的使用情况。 |
| 18 | 包装纸在出厂时即采用双折式缠绕方式、环保可降解的材质，并采用易撕处理。 |
| 19 | 采用速干成分设计，打印字迹速干牢固，擦洗不掉色。 |
| 20 | 在药品装袋时，药袋沿水平方向移动，药品落药方向与药袋前进方向形成90度夹角。 |
| 21 | 机器自带中文语音报警功能，可对缺药、耗材更换等进行提醒。缺药时能明确读出药盒编号、药品名称、生产厂家等信息。 |
| 22 | 设备在连续分包过程中，具有按病区自动裁切药袋和不裁切药袋的功能设置。 |
| 23 | 在自动裁切药袋的功能下，病区与病区之间不得出现空袋。 |
| 24 | 能实现图文混排，打印任意的文字，支持在同一个药包袋上打印患者信息（患者姓名、性别、年龄、病区、病房、病床、患者ID）、服药信息（服药日期和时间）、一维条形码、二维条形码、药品信息（品名、数量、规格、厂家、单位、效期、批号等）、医师的嘱托、药品种数、总数量、医院徽标等信息。 |
| 25 | 支持备药种类、数量预测；机储药盒中药品库存实时查询；消耗统计；预缺机储药品实时警告； |
| 26 | 门诊拆零功能；具有单品种锭剂或胶囊分包的功能，分包药品信息进行自动登记、记忆功能，打印信息可编辑，并具有拆零分包统计功能。 |
| 二） | 三通道点数机 |
| 1▲ | 可将分包机内的药盒直接放在数粒机上，对药盒内的药品进行数粒，帮助完成盘点工作。 |
| 2▲ | 可以同时进行≥3种零散药品的点数 |
| 3▲ | 能够直接使用医院现有的分包机药盒（药盒底部匹配尺寸为长10.2厘米，宽6.2厘米），实现用分包机的药盒直接供药，防止多余的交叉污染源，供应商提供承诺函。 |
| 4▲ | 每种药品可以进行9999以内的点数； |
| 5 | 电机转数≥20转/分钟 |
| 6 | 点数精确率≥99% |
| 7 | 药品点数完成后，能够自动停止运行。判定时间不得超过20秒。 |
| 8 | 结构紧凑，操作简便，点击启动按钮即可工作，点击复位按钮即可清零。 |
| 9 | 电源要求：220V+6%，50Hz+2% |
| 10 | 耗电量低于150W |

四、配置要求

| 序号 | 项目名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 自动分包机 | 1台 |
| 2 | 电动剥药机 | 1台 |
| 3 | 分包机配套软件 | 1套 |
| 4 | 切片器 | 2个 |
| 5 | 三通道点数机 | 2台 |
| 6 | 控制工作台 | 1台 |

五、技术服务要求

（一）售后服务要求

- 响应时间：1小时内响应，维修达到现场≤24h。

- ★保修年限：整机免费保修期（含所有零配件）≥3年，质保期为验收合格之日起开始计算。

- 保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。

- 保修期外的保修费用不超过中标合同金额的8%，采购方有权在中标人完成质保期履约后，与中标人协商保修期外保修费用。

- 备品备件供货价格：必要零部件供应年限不少于10年，提供重要零部件的报价清单不超过市场价格80%，价格有效期3年，此价格仅供参考，招标人有权对出保后的零部件价格再议直到达成一致意见。

（二）伴随服务要求：

- 产品附件要求：见配置要求。

- 产品升级服务要求：如有配套软件系统，提供终身免费升级

- 安装调试：投标人负责送货至医院指定地点，并安排卸货及安装。设备到货后7天内派工程技术人员到达现场，在招标人技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试。

- 提供技术援助：提供中文操作手册及其他相关资料，对用户进行仪器的技术原理，操作，数据处理，基本维护等培训服务。

- 培训：免费提供培训，直至用户完全掌握设备，并对用户的维修人员提供全方位培训。提供免费的技术咨询。

- 验收方案：设备安装、调试、培训后，经过双方确认现场运行，设备的各项性能指标均能达到招标要求的，按照院方规定签署设备验收文件。

（五）商务条款

1. 交货期：中标人应在合同生效的30天内，向招标人交付上述设备。

2.交货地点：中标人应根据招标人要求送到指定地点。

3.付款方式：招标人在设备验收合格后三个月内付清全款。