一、项目名称

上海交通大学医学院附属新华医院超声诊断仪采购项目

二、项目参数

（一）名称

| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 超声诊断仪（核心产品） | 1台 |
| 2 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 1台 |

（二）最高限价

人民币280万元，分项最高限价如下：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 分项最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超声诊断仪 | 1台 | 180 |
| 2 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 1台 | 70 |

（三）资格条件

（1）应为法人、其他组织或者自然人，具有独立承担民事责任的能力；法人的分支机构以自己的名义参与本项目采购活动时，应提供依法登记的相关证明文件和由法人出具的对本项目采购活动承担全部直接责任的授权书；自然人应提供身份证明文件；

（2）在参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（3）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单的供应商；

（4）如供应商拟响应货物为医疗器械的，应提供响应货物的《中华人民共和国医疗器械注册证》或《第一类医疗器械备案凭证》；供应商应按照国家有关规定提供《医疗器械经营许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》，供应商的经营范围应当与相关许可或备案内容保持一致。（仅适用于医疗器械）。

（5）供应商为代理商的，应提供有效的生产厂家授权书或合法获得该产品的其他证明。

（6）本项目不接受联合体响应。

（四）主要功能及工作原理

超声诊断仪：妇产科、腹部、胎儿心脏、新生儿、心脏、泌尿科、浅表组织与小器官、外周血管及科研的高档四维彩色多普勒超声诊断仪。

彩色多普勒超声诊断仪：腹部、妇产科、甲状腺、乳腺、浅表组织与小器官、外周血管、小儿与新生儿、术中、穿刺等全身应用

（五）应用场景

超声诊断仪：以妇产科、腹部、胎儿心脏、新生儿、心脏、浅表组织与小器官、外周血管及科研为主的高档四维彩色多普勒超声应用。

彩色多普勒超声诊断仪：多器官超声检查：腹部、乳腺、甲状腺、小儿、妇科、心脏等辅助诊断

（六）技术参数

A、超声诊断仪/1台

| 序号 | 需求描述 |
| --- | --- |
| 1 | 主机一体化LCD显示器 ≥21英寸，全方位关节臂旋转 |
| 2 | 液晶触摸屏≥12英寸, 可通过触控屏的多点触控进行容积图像的旋转、放大、切割等直观操作,也可以通过触屏上手势划线实现任意切面成像以及多光源调节功能。 |
| 3 | 数字化二维灰阶成像单元 |
| 4 | 数字化彩色多普勒单元 |
| 5 | 数字化能量多普勒成像单元 |
| 6 | 脉冲波多普勒成像单元 |
| 7 | 连续波多普勒成像单元 |
| 8 | 实时四维成像单元 |
| ▲9 | 二维凸阵探头支持连续波多普勒成像，便于进行胎儿心脏血流速度测量 |
| 10 | 胎儿心脏成像模式，可以同时实现≥2条解剖M型 |
| ▲11 | 二维灰阶血流成像技术，采用非多普勒原理，无彩色取样框限制，不需要造影剂，可以对血流进行实时显示，反应血流动力学真实状态。 |
| 12 | 二维立体血流成像技术，二维探头即可呈现立体血流形态，增强血流边界的显示及可视化效果。 |
| 13 | 具有二维血流显示技术、三维血流显示技术，全面显示组织器官微血流灌注状态。 |
| 14 | 组织多普勒成像技术 |
| 15 | 弹性成像技术 |
| 16 | 宽景成像技术，支持所有凸阵和线阵探头 |
| 17 | 主机内置ESHRE（欧洲人类生殖与胚胎学学会）与ESGE（欧洲妇科内镜学会）指南推荐的子宫形态分类方法，可以直接根据示意图，判断子宫形态。 |
| ▲18 | 具备IDEA（国际深度子宫内膜异位症组织）专家共识推荐的标准超声图文评估流程助手，帮助使用者对深度子宫内膜异位症进行标准化评估 |
| ▲19 | 支持机械指数和热指数警报设置，可自定义声输出限制并将其设定到系统中，将在扫描时提供超预设警报。 |
| 20 | 具有声影抑制消除技术，提升声影区域图像显示效果。 |
| 21 | 容积四维成像技术： |
| 21.1 | 断层超声显像技术 |
| 21.2 | 具有胎儿自动识别技术，可实时自动跟踪胎儿运动并调整容积成像框位置，快获得胎儿表面容积成像。 |
| 21.3 | 专用窦卵泡智能容积成像，自动彩色编码显示，并按照体积大小排序及计数。 |
| ▲21.4 | 胎心容积导航技术，2步自动获取至少包括四腔心、左室流出道、右室流出道、胃泡、静脉连接、导管弓、主动脉弓、三血管气管切面。 |
| 21.5 | 具有实时四维穿刺引导功能，有穿刺引导线。 |
| ▲21.6 | 胎儿颅脑自动分析功能，一键自动获取胎儿颅脑正中矢状面，经丘脑平面，经小脑平面，经侧脑室平面。一键自动同时测量BPD、HC、OFD、CM 后颅窝池、 Cerebellum小脑横径、Vp侧脑室后脚。 |
| 22 | 测量和分析（B型、M型、频谱多普勒、彩色模式） |
| 22.1 | 一般测量 |
| 22.2 | 多普勒血流测量与分析，具有自动包络功能 |
| 22.3 | 妇产、心脏、血管、儿科等测量与分析 |
| 22.4 | 胎儿生长指标自动测量功能，包括胎儿双顶径、枕额径、头围、腹围、股骨长、肱骨长 |
| 22.5 | 自动NT测量技术 |
| 22.6 | 自动IT测量技术 |
| 22.7 | 不规则体积测量技术，快速测量一个或多个低回声的不规则体的体积 |
| 22.8 | 容积能量模式直方图技术，结合不规则体积测量可计算血管指数VI、FI和VFI |
| 23 | 图像存储、管理及回放重现 |
| 23.1 | 输入/输出信号：USB、 HDMI、S-Video、VGA |
| 23.2 | 连通性：医学数字图像和通信DICOM 3.0 |
| 23.3 | 超声图像存档与病案管理系统 |
| 23.4 | 回放重现单元 |
| 23.5 | 硬盘容量≥2T |
| 23.6 | 一体化剪帖板：在屏幕上可以存储和回放动态及静态图像 |
| ▲24 | 支持妇产超声医学一站式管理平台软件，通过设备 DICOM端口，采集超声图像、测量值以及三维原始数据，传入软件系统，实现在客户端电脑对数据进行后期处理，包括风险计算，数据检索，输出超声图文报告。 |
| 25 | 探头 |
| 25.1 | 频率：超宽频、变频探头，工作频率可显示，变频探头中心频率可选择≥3种，多普勒频率≥3种。 |
| ★25.2 | 单晶体二维宽带凸阵探头：超声频率至少包含2.0-5.0 MHz，二维成像扫查深度≥45CM |
| 25.3 | 高频面阵线阵探头：超声频率至少包含4.0-13.0MHz，阵元数≥1000。 |
| ★25.4 | 单晶体相控阵探头：超声频率至少包含1.0-5.0 MHz，扫查角度≥120°， |
| 25.5 | 腔内微凸阵探头：超声频率至少包含4.0-9.0 MHz |
| 25.6 | 小儿相控阵探头：超声频率至少包含：2.0-8.0Mhz |
| 26 | 配置要求 |
| 26.1 | 超声诊断仪主机 1套 |
| 26.2 | 单晶体二维凸阵探头 1把 |
| 26.3 | 面阵线阵探头 1把 |
| 26.4 | 腔内微凸探头 1把 |
| 26.5 | 单晶体相控阵探头 1把 |
| 26.6 | 小儿相控阵探头 1把 |

B、彩色多普勒超声诊断仪/1台、

| 序号 | 需求描述 |
| --- | --- |
| 1 | ≥1080P分辨率LED液晶显示器≥21英寸，可以上下左右俯仰调整 |
| 2 | ≥12英寸液晶触摸屏，操作控制台可以上下左右调整 |
| 3 | 技术要求 |
| 3.1 | 内置快捷操作指导模块：通过文字、图片、视频等形式指导用户快速掌握机器操作，可随时调阅 |
| ▲3.2 | 乳腺自动化扫查流程：自动化扫查包括灰阶图、血流图、弹性图、图像存储等一系列规范的工作流程，协助操作者避免扫查区域的遗漏；可进行Bi-RADS分级；提供专门的乳腺报告设计 |
| 3.3 | 智能随访工具包：可将前次扫描图像与当前实时扫描图像进行同屏对比，还原前次图像的扫查参数，并具有影像融合技术，即把前次扫描的图像用伪彩颜色叠加显示在当前扫描图像上，前次的测量结果将作为比较参考 |
| ▲3.4 | 穿刺针增强显影技术：具有可以明确提示发射声束方向的指示线，可调节发射声束角度，≥8档角度可调 |
| 3.5 | 触摸屏快捷手势键：触摸屏上可自定义≥四个快捷手势键并赋予相应功能，通过手指上下左右滑动触摸屏即可实现该功能。 |
| ▲3.6 | 支持主机一体化耦合剂加热装置，在低温下加热超声耦合剂，≥两档可调 |
| ▲3.7 | 可在屏幕上显示自定义按键个数≥7个，且同时显示自定义按键的功能名称 |
| 3.8 | 图像放大功能：可对感兴趣区域实现全屏放大，支持读取和写入两种模式。 |
| ▲3.9 | 甲状腺、乳腺自动测量：可自动识别结节、肿瘤等占位病变，并自动包络病变轮廓，自动测量计算，可在机进行Ti-RADS或Bi-RADS分级评估，并将测量和评估结果以在机报告形式显示出来，支持随时打印 |
| 3.10 | 血管内中膜厚度自动测量：可以在同切面、且无需180°旋转切面方向的状态下先后自动测量血管前后壁的内中膜厚度，每次可自动测量≥6种参数值 |
| 3.11 | 测量和分析：(B型、M型、频谱多普勒、彩色模式)测量和分析：(B型、M型、频谱多普勒、彩色模式) |
| 3.12 | 弹性成像及定量分析技术：一幅图中可取≥8个范围进行弹性系数分析，支持腹部、浅表和腔内探头 |
| 3.13 | 系统内置操作切面实时指导工具：可在屏幕上分屏显示各脏器标准扫查切面超声图与扫查手法图片、flash动画图并配以文字说明，可实时指导操作者找到标准切面并进行正确测量 |
| 3.14 | 系统可以导入和显示来自可移动媒介的文件夹和文件，检查者可以在屏幕上实时查阅这些有用的临床数据表，供扫描期间参考。 |
| 3.15 | 图像放大功能：可对感兴趣区域实现全屏放大，支持读取和写入两种模式。 |
| ▲3.16 | 灰阶血流技术：非多普勒原理，具有不受流速和角度限制，无血流外溢现象，无取样框等 |
| ▲3.17 | 宽景成像，最长视野≥160cm |
| 4 | 探头规格 |
| 4.1 | 激活探头接口≥3个 |
| 4.2 | 频率：宽频、变频探头，可视可调中心频率范围至少包含2-18 MHz，可显示具体数值 |
| 4.3 | 电子线阵：探头频率至少包含4-12.0 MHz |
| ★4.4 | 电子凸阵：探头频率至少包含2.0-5.0 MHz，超声系统最大探查深度≥45 cm |
| 4.5 | 小儿电子相控阵：探头频率至少包含：3.0-7.0MHz，扫查角度≥120° |
| ★4.6 | 成人电子相控阵探头：超声频率至少包含：2-4.0MHz，扫查角度≥115° |
| 5 | 系统固态硬盘SSD≥500GB |
| 6 | 输入、输出接口：以太网、USB、HDMI等，DICOM3.0接口部件 |
| 7 | 配置要求 |
| 7.1 | 彩色多普勒超声诊断仪主机 1套 |
| 7.2 | 凸阵探头 1把 |
| 7.3 | 成人相控阵探头 1把 |
| 7.4 | 小儿相控阵探头 1把 |
| 7.5 | 线阵探头 1把 |

（七）售后服务要求

- 响应时间：2小时内响应，24小时内到现场。

- ★保修年限：整机含探头≥5年（由原厂提供售后服务承诺并加盖原厂章，格式自拟）

- 维保内容与价格：保质期内免费维修，出保后维保费不超过市场价的80%

- 备品备件供货价格：不超过市场价格的80%，投标时需填写上述价格，出质保期后，上述产品供货价格以双方最终认定价格为准，且采购人有权更换供货方

（八）伴随服务要求：

- 产品附件要求：同配置要求。

- 产品升级服务要求：如有配套软件系统，提供终身免费升级

- 安装调试：货物送达用户指定地点后，投标人应在7天内派工程技术人员到达现场，在招标人技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。

- 提供技术援助：投标人应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能；远程应用支持：投标产品生产厂家在国内建有远程应用支持中心，可与用户之间建立语音、视频联系，以便原厂工程师随时为用户提供在线、实时的技术指导。

- 培训：提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备各种功能。网络培训：具有专用的网址或公众号，在线提供临床应用直播及产品操作指导。

- 验收方案：设备安装、调试、培训后，经过一定时期的试运行，设备的各项性能指标均能达到招标要求的，双方即按照院方规定签署设备验收文件，验收合格后所有投标设备及其附属易耗件（包括第三方外购设备及易耗件）。

三、商务条款

1. 交货期：成交方应在合同生效的30天内，向采购人交付上述设备。

2.交货地点：成交方应根据采购方要求送到指定地点。

3.付款方式：采购人在设备验收合格后三个月内付清全款。