一、项目名称

上海交通大学医学院附属新华医院手术床采购项目

二、项目参数

（一）最高限价：人民币30万元

（三）资格条件

（1）应为法人、其他组织或者自然人，具有独立承担民事责任的能力；法人的分支机构以自己的名义参与本项目采购活动时，应提供依法登记的相关证明文件和由法人出具的对本项目采购活动承担全部直接责任的授权书；自然人应提供身份证明文件；

（2）在参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（3）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单的供应商；

（4）如供应商拟响应货物为医疗器械的，应提供响应货物的《中华人民共和国医疗器械注册证》或《第一类医疗器械备案凭证》；供应商应按照国家有关规定提供《医疗器械经营许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》，供应商的经营范围应当与相关许可或备案内容保持一致。（仅适用于医疗器械）。

（5）供应商为代理商的，应提供有效的生产厂家授权书或合法获得该产品的其他证明。

（6）本项目不接受联合体响应。

1. 功能及技术参数：

一、主要功能及工作原理

全电动液压多功能手术床、升降电动、一键复位电动、横向电动、纵向电动、刹车电动、平移电动，符合全科手术使用。

二、应用场景

全科手术

三、技术参数

1. 全电动液压多功能手术床、要求离地面距离≤530mm。
2. ★床身具有前后平移功能，平移距离≥360mm
3. ▲要求头尾可互换，具有反向体位操作功能。
4. ★床面尺寸:长度≥2000mm,宽度≥520mm,头板可安全延长 60mm
5. ★床面上升最高高度：≥1010mm，下降最低高度≤530mm
6. 床面可双向（向头、向脚）平移≥350mm
7. 床面电动可调节，横向倾斜(左右倾斜)角度 ≥24 度、头高足低及头低足高位角度 ≥30 度
8. 头部段可调角度范围为+60 度至–90 度；背部段角度电动可调范围为:上部 80 度,下部 30 度；腿板:上下可调 15 度至 90 度,左右打开 0 度至 180 度
9. ▲手术床底座采用四点式电动刹车及释放，电动刹车具备停电紧急手动释放功能，并可自动调节高度，以消除地板不平所造成之晃动
10. 具有余隙补偿功能，保证床面永久稳定性
11. 具有四轮万向功能
12. ▲最大承重≥360KG，可满足不同体型病患对于不同手术部位摆体位的临床需求
13. ▲床面采用X光可透视材质，配合C臂机使用，可透视，无任何死角，能获得优良影像品质
14. 微电脑控制式手术床，具有电磁阀设计为直立式电磁阀，每个动作均由独立电磁阀完成
15. ▲手术床需采用方形底座设计，整体 304 不锈钢包覆。防腐蚀、易清洁保养，使用寿命长；可以防止因为重物坠落造成的撞击，可以完全保护底座组件
16. 手控器为背光设计，在较低光源的手术环境下，方便医务人员的使用，配备辅助控制器以保障设备的正常运行。
17. 配置要求

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 数量 |
| 1 | 手术床 | 1台 |
| 2 | 手臂板 | 2支 |
| 3 | 脚板 | 2个 |
| 4 | 手控制器 | 1套 |
| 5 | 手术专业抗静电床垫 | 1套 |
| 6 | 麻醉架（含固定器） | 1副 |
| 7 | 头板 | 1副 |
| 8 | 躯体束带 | 3条 |
| 9 | 束手带 | 6条 |
| 10 | 电源线 | 1根 |
| 11 | 说明书 | 1份 |

（五）商务要求

一、技术服务要求

（一）售后服务要求

1. 响应时间：2小时内响应，24小时内到现场。
2. 保修年限：原厂质保≥5年
3. 维保内容与价格：质保期后，维保费用以双方最终认定价格为准，原则上不超过设备总价的5%。以双方最终认定价格为准，且采购人有权更换服务方。
4. 备品备件供货价格：不得超过市场价格的80%。投标时需填写上述价格，出质保期后，上述产品供货价格以双方最终认定价格为准，且采购人有权更换供货方。

（二）伴随服务要求：

1. 产品附件要求：同配置要求
2. 产品升级服务要求：满足后续升级要求
3. 安装调试：由原厂工程师提供安装调试
4. 提供技术援助：提供原厂24小时电话技术支持。
5. 培训：按照采购人要求，由原厂专业技术人员提供培训。
6. 验收方案：按照采购人要求，原厂专业技术人员配合验收。

**二、商务条款**

1. 交货期：中标人应在合同生效的30天内，向招标人交付上述设备。

2.交货地点：中标人应根据招标人要求送到指定地点。

3.付款方式：招标人在设备验收合格后三个月内付清全款。