**一、项目名称**

上海交通大学医学院附属新华医院儿童评估箱等设备一批采购项目

**二、项目参数:**

**（一）项目内容及要求**

1. 服务要求

1、交付日期：合同签订生效后30天内

2、交付地址：招标人指定地点

1. 项目技术需求

（一） 报价要求

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物内容** | **数量** | **单位** | **分项最高限价（万元）** | **是否为核心产品** |
| 1 | 儿童评估箱 | 1 | 套 | 3 | 否 |
| 2 | 两折电动升降PT床 | 10 | 套 | 25 | 是 |
| 3 | 两折四段位电动多功能理疗床 | 1 | 套 | 2.5 | 否 |
| 4 | 马鞍PT凳 | 20 | 套 | 1.2 | 否 |
| 5 | 圆面PT凳 | 10 | 套 | 0.58 | 否 |

注：★需根据上表分项报价，超过分项最高限价的投标将被否决。

（二） 主要功能及工作原理：

1. 两折电动升降PT床是通过推杆式电机实现床面升降，从而进行承载以及康复训练。

2. 两折四段位电动多功能理疗床是通过推杆式电机实现床面升降，从而进行承载以及康复训练。

3. 马鞍PT凳作为医院辅助用具系列，方便治疗师对患者进行手法治疗时，可根据身高来调节凳的高低或移动。

4. 圆面PT凳作为医院辅助用具系列，方便治疗师对患者进行手法治疗时，可根据身高来调节凳的高低或移动。

5. 儿童评估箱作为儿童智力行为能力评估。

（三）应用场景：

康复科门诊及治疗大厅

（四）技术参数要求

A、儿童评估箱

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 需求描述 |
|  | PPVT图片词汇测验工具箱主要用于研究正常的、智力落后的、情绪失调的或生理上有障碍的儿童的智力。 |
|  | S-S法语言发育迟缓检查工具箱主要用于评估受测者建立符号与指示内容关系的能力。  适用范围：各种原因引起的语言发育障碍，原则上适合1岁半-6岁半的语言发育迟缓儿童，也适用于语言发育县长不超过此年龄段的大龄儿童。 |
|  | DDST发育筛查测验量表工具箱检查对象为出生到6岁的婴幼儿，如其不能完成选择好的项目，便认为该婴幼儿可能有问题，应进一步进行其他的诊断性检查。必须注意的是DDST是筛选性测验，并非测定智商，对婴幼儿目前和将来的适应能力和智力高低无预言作用，只是筛选出可能的智商落后者。 |
|  | Gesell发育诊断量表工具箱是评估诊断0-6岁儿童发育水平的心理测量工具，也用于评定0-6岁儿童智力残疾的标准化方法之一，量表测评时间约需40-120分钟。测量共500余个项目分布5个能区，适应行为、大运动行为、精细动作行为、语言行为、个人-社交行为。 |
|  | 配置要求 |
|  | PPVT图片词汇测验工具箱 1套 |
|  | S-S法语言发育迟缓检查工具箱 1套 |
|  | DDST发育筛查测验量表工具箱 1套 |
|  | Gesell发育诊断量表工具箱 1套 |
|  | 工作站 1套 |

B、两折电动升降PT床

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 需求描述 |
|  | 产品尺寸≥190x120x40cm |
|  | 净重≤105kg |
|  | 框架材质：铁框架加表面喷塑处理 |
|  | 承重≥250kg |
|  | 电压：220V~50Hz |
|  | 升降高度调整范围≥50-90cm |
|  | 调节需要时间≤30秒 |
|  | 第一段长度≥65cm可调节角度：0度到65度 |
|  | 第二段长度≥120cm |
|  | 头部气杆控制角度的调整 |
|  | 海绵厚度≥5cm，密度≥40kg/m3 |
|  | 阻燃标准PVC |
| 1. ★ | 3个透气孔加孔塞设计 |
|  | 伸缩脚轮设计，方便床身移动 |
|  | 电机≥8000N |
| 1. ★ | 360度环形碰触式升降调节开关 |
|  | ≥7.5cm直径轮子 |
| 1. ▲ | 四调节螺杆 |
|  | 皮革耐磨≥15万次（需提供对应的证明文件） |
|  | 配置要求（单套配置） |
|  | 床体 1套 |
|  | 电动推杆 1台 |
|  | 气弹簧 2支 |
|  | 医用承压轮 4只 |
|  | 控制器 1套 |

C、两折四段位电动多功能理疗床

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 需求描述 |
|  | 产品尺寸规格≥195x65x45cm |
|  | 净重≤65kg |
|  | 框架材质：铁框架加表面喷塑处理 |
|  | 承重≥250kg |
|  | 电压：220V~50HZ |
|  | 升降高度范围≥50-90cm |
|  | 调节需要时间≤30秒 |
|  | 第一段长度≥40cm可调节角度：-45度到40度 扶手调节距离≥15cm |
|  | 第二段长度≥150cm |
|  | 头部气杆控制角度的调整 |
|  | 海绵厚度≥5cm，密度≥40kg/m3 |
|  | 阻燃标准PVC |
| 1. ★ | 透气孔加孔塞设计 |
|  | 伸缩脚轮设计，方便床身移动 |
|  | 电机≥6000N |
| 1. ★ | 360度环形碰触式升降调节开关 |
|  | ≥7.5cm直径轮子 |
| 1. ▲ | 四调节螺杆 |
|  | 皮革耐磨≥15万次（需提供对应的证明文件） |
|  | 配置要求 |
|  | 床体 1套 |
|  | 电动推杆 1台 |
|  | 气弹簧 1支 |
|  | 医用承压轮 4只 |
|  | 控制器 1套 |
|  | 扶手 1套 |

D、马鞍PT凳

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 需求描述 |
|  | 椅面直径≥30cm |
|  | 高度调节范围≥55-65cm |
|  | 净重≤5.5kg |
|  | 海绵垫密度≥40kg/m3 |
|  | 承重≥160kg |
|  | ≥5cm厚度海绵 |
|  | PU表皮 |
|  | 防爆气杆 |
|  | 配置要求（单套配置） |
|  | 椅面 1套 |
|  | 气杆 1套 |
|  | 五星爪 1套 |
|  | 轮子 5个 |
|  | 托盘 1个 |
|  | 安装工具 1套 |

E、圆面PT凳

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 需求描述 |
|  | 椅面直径≥40cm |
|  | 高度调节范围≥55-65cm |
|  | 净重≤6kg |
|  | 海绵垫密度≥40kg/m3 |
|  | 承重≥160kg |
|  | ≥5cm厚度海绵 |
|  | PU表皮 |
|  | 防爆气杆 |
|  | 配置要求（单套配置） |
|  | 椅面 1套 |
|  | 气杆 1套 |
|  | 五星爪 1套 |
|  | 轮子 5个 |
|  | 托盘 1个 |
|  | 安装工具 1套 |

二、伴随服务要求：

1. 产品附件要求：同配置要求

2. 产品升级服务要求：终身免费提供软件升级

3. 安装及调试：工程师免费上门安装调试，直到可以正常使用

4. 提供技术援助：提供操作手册，每年技术回访

5. 培训：免费提供现场技术培训，应对临床医生及技术人员提供正规的整套设备操作、维护、维修、检测等内容的培训，使使用者全面了解直至完全掌握设备的使用

6. 验收方案：合同签订后30天内完成安装、调试、对设备使用人员进行专业使用培训，直至能独立完成操作并通过验收

三、售后服务要求

1. 响应时间：2小时内响应，并提出解决问题和排除故障的方案，如需到现场解决问题，维修人员在48小时内到达现场，72小时内保证修复正常。

2. ★保修年限：原厂质保≥5年，并提供投标人出具的售后服务承诺函（格式自拟）。

3. 维保内容与价格：质保期后，维保费用以双方最终认定价格为准，原则上不超过设备总价的5%。以双方最终认定价格为准，且招标人有权更换服务方。

4. 备品备件供货价格：不得超过市场价格的80%。投标时需填写上述价格，出质保期后，上述产品供货价格以双方最终认定价格为准，且招标人有权更换供货方。

四、最高限价

人民币32.28万元

五、资格条件

1、应为法人、其他组织或者自然人，具有独立承担民事责任的能力；法人的分支机构以自己的名义参与本项目采购活动时，应提供依法登记的相关证明文件和由法人出具的对本项目采购活动承担全部直接责任的授权书；自然人应提供身份证明文件；

2、如投标人拟投标货物为医疗器械的，应提供投标货物的《中华人民共和国医疗器械注册证》或《第一类医疗器械备案凭证》。投标人应按照国家有关规定提供《医疗器械经营许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》；供应商的经营范围应当与相关许可或备案内容保持一致。（仅适用于医疗器械，其中儿童评估箱、马鞍PT凳、圆面PT凳不适用）

3、在参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

4、未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单的供应商。

5、投标人为代理商的，应提供所有投标产品有效的生产厂家授权书或合法获得该产品的其他证明。

6、本项目不接受联合体投标。

六、付款方式

设备验收合格后的三个月内付清全款。