一、项目名称

上海交通大学医学院附属新华医院气动物流维保项目

二、项目参数

- 一、项目概述、服务范围、内容及目标要求

本项目为上海交通大学医学院附属新华医院气动物流传输系统（1-4期）维修保养项目。主要内容为按照维护保养以及相关的法律法规、安全技术规范和标准的规定对气道系统及管道进行维护保养，确保维护保养质量，依据法律法规和采购单位委托事项履行安全管理义务，并承担相应的责任。

- 总体要求：

- 维修保养主设备清单范围：

| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1. | 风机（CTS30） | 21台 |
| 2． | 转换器（CTS30） | 59台 |
| 3. | 工作站（CTS30一体化） | 85台 |
| 4. | 传输瓶（CTS30 6 inch） | 249个 |
| 5. | 控制中心（TL） | 1个 |

- 设备分布

| 楼宇名称 | 工作站（台） | 转换器（台） | 风机（台） | 传输瓶（个） | 控制中心（个） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 儿综楼 | 19 | 12 | 4 | 57 |  |
| 外科楼 | 18 | 12 | 4 | 54 |  |
| 儿外楼 | 8 | 8 | 3 | 24 |  |
| 医技楼 | 2 | 1 |  | 6 |  |
| 急诊楼 | 4 | 11 | 5 | 12 |  |
| 内科楼 | 9 | 2 |  | 27 |  |
| 干保楼 | 25 | 13 | 5 | 69 | 1 |
| 合计 | 85 | 59 | 21 | 249 | 1 |

- 维保服务方式：全包

- 维保目标：确保医院气动传输系统正常、安全运行

- 维保内容：对气动传输设备进行全包维修保养工作，包括保证气动传输设备正常运行，每台设备按规范要求维护保养，系统软硬件的故障处理、使用科室新进人员使用培训、系统软件升级、系统内所涉硬件设备无法维修而需更换等。

本次气动传输设备全包服务费用包括：每台设备每年的维护保养费，系统软、硬件的故障处理与更换费、科室新进人员使用培训费、系统软件升级费等。

- 履约能力

- 检测仪器、设备配置齐全，能够充分满足项目需求。

- 维保技术人员配置科学、人员素质高、能够充分保障维修服务能力。

- 投标人在国内必须具有零部件库存。

- 投标人具备ISO9001质量体系认证。

- 投标人可通过信息化、智能化的手段实现售后服务项目的运维管理，其内容主要包括：项目管理、故障管理、维护管理、点检巡检、设备调试、培训管理、备件管理等。运维平台能够实时监控系统运行情况，及时将系统报警信息推送给售后服务工程师，确保设备故障能够第一时间进行处理，另外，运维平台需对售后服务内容及流程进行规范，可以随时查看各个项目售后工作完成情况，方便投标人对售后项目的把控和管理。

- 维护维修单位、技术人员及培训、管理要求

- 所需更换的气动物流核心零部（配）件及相关材料等，必须是以全新的原厂或性能和原厂匹配的产品提供，以完善、优质的维修保养服务工作，确保所有设备均是在良好优质安全的状态下运行。

- 服务单位提供专职驻场对接技术服务人员2人,提供报修联系电话不少于2个。

- 现场发生故障必须10分钟内响应、工作日20分钟内到场，节假日2小时内到场，并确保报修电话24小时畅通；

- 服务单位需按照劳动合同法要求负责为其员工缴纳各类社会保险费用，同时保证用工的合法性。

- 维护人员必须经验丰富、责任心强。维护人员进入机房时，必须遵守机房的各项规章制度，不准做与维护工作无关的事情。

- 设备的资料、图纸要保存好，不准乱放和随意外借。

- 维护后的废物要立即处理，不准带走机房其他物品。

- 服务单位合理安排排班，劳逸结合，服务单位须提供现场所有人员名单及联系方式。服务单位临时更换人员必须及时反馈采购单位。

- 维保人员必须提供良好的服务，积极及时解决采购单位问题。

- 服务单位根据院方需求，提供全院系统使用培训；

- 根据院方需求，提供对操作人员不限次数的跟进性培训。

- 维护人员进出机房时，必须遵守机房的各项规章制度，严格遵守机房安全规定，不准在机房吸烟，不准带易燃易爆的物品进入机房。人员只能对气动物流传输系统设备进行操作，未经院方管理部门允许，不得擅自动用其他设备，否则将承担全部经济及安全责任。维保人员必须配合院方做好安全管理工作，严格遵守《医院施工管理工作制度》、〈停车场管理制度〉、《消防安全管理制度》、《控烟管理制度》等相关管理制度。

- 在岗维保人员需接受院方管理部门的监督及检查，对于院方管理部门认定服务态度恶劣、责任心不强、技术不过关的人员，院方管理部门有权要求该人员调离本项目服务范围。

- 在院维保人员必须文明服务，统一着装，佩带工作证，并遵守维保现场的安全，维保过程中必须采取得当的安全防护措施，确保人身安全，如在维保过程中发生事故、工作人员伤害及其他人员伤害，将由维保服务公司方承担一切责任。

- 维修服务内容要求：

- 接到报修电话后，需在指定时间内对设备进行维修，保证设备运行，技术人员在到达维修现场后，一般故障在2小时内解决，特殊情况控制在4小时内，并须立即反馈采购单位；设备停用8小时以上，且未给采购方任何说明及响应措施，超期一个工作日（8小时），则免费为采购方延长一周（7天）维保，所产生的后果由维保方承担。维修期间所发生的人工费用由服务单位负责。

- 维修后需认真填写设备故障维修记录表，每月提供故障维修记录表，超过8小时未恢复得故障需24小时内提供故障报告。

- 服务单位需通过一系列管理或技术措施，对设备进行良好的维护保养，尽可能减少设备故障发生。

- 通过远程网络技术对系统进行监控，如故障在现场不能及时解决的情况下，快速通过远程实现技术支持，保证及时快速响应及解决设备问题。

- 服务单位应按照采购方要求组织培训操作人员在使用终端可通过简单的操作步骤排除设备故障，减少设备的故障影响时间。

- 设备维护服务内容要求

- 对维护保养设备的安全性能负责，按照维护保养合同、以及相关的法律法规、安全技术规范和标准的规定对气道系统及管道进行维护保养，确保维护保养质量，依据法律法规和采购单位委托事项履行安全管理义务，并承担相应的责任。

- 需提供每台设备每年不少于4次维护保养，并提供保养的详细记录。

- 提供可实施的全面的维护保养及巡检方案，保证每个设备及部件的最佳使用状态。

- 需每周对设备机房、关键设备位置进行巡检，并进行记录。

- 定期每月对站点、配套器具的使用及运行进行检查、回访。

- 每季度需对主要使用科室的负责人、管理对接负责人进行回访，需汇总科室日常使用问题，听取意见，给出合理建议、跟进措施及进展状态；

- 对检查发现的问题及缺陷进行维修，对各部件，如感应器、链条、密封圈、轴承、发送筒、接收槽、马达、线路板、传输瓶等进行检查、维护保养。

- 在系统的维护及检查过程中，更换需要更换的部件。

- 如有新设备启用，对原有软件及设备程序进行系统升级。

- 需清理设备内的灰尘、机房灰尘，对设备内部进行清洁。

- 工作站巡检时，应确认工作站的控制面板、按键是否灵敏；工作站发送筒及接收槽是否稳固，密封圈是否完好、感应器是否灵敏等；传输瓶海绵衬垫、摩擦带和锁扣是否需更换，瓶体有无破损。

- 机房巡检时，应检查机房环境有无异常，转换器、风机外观有无异常，运转指示灯是否正常、转换节点是否需润滑；空压机降噪、送风是否稳定，各部件是否需润滑。

- 控制中心的硬件运行情况，定期数据备份以及电脑清理等。

- 更换部件时进行设备内部清洁和测试，更换完毕后要进行恢复测试，正常方可恢复使用。

- 需例行每月向采购单位相关部门提交设备运行报告，对系统整体运行情况进行汇报。运行报告、维修记录、保养记录作为支付保养费的依据之一。

- 发现故障时，必须先处理故障再进行保养，每次巡检及保养均应有采购单位人员签字且作为结算依据之一。

- 每月认真做好设备运行报告、填写巡检记录表、故障记录表、维护记录表，每月底装订好交采购单位气动物流系统管理人员确认。

- 设备维护定期周期：

| 设备 | 维保内容 | 检期 |
| --- | --- | --- |
| 1、风机 21 台 | 风机整体检查，观察风机运行过程中是否存在异响、晃动、机体过热等现象，确保风机减震装置正常 | 季检 |
|  | 风机除尘及前端筛箱内杂物清理 |  |
|  | 排除软连接部分因松动导致的漏气现象 |  |
|  | 检查风机外部供电线路及内部控制回路 |  |
|  | 风机通讯线路检测 |  |
|  | 风机内部线路连接情况检查 |  |
|  | 检测过热保护装置、电磁继电器、压力传感器 |  |
|  | 检测风向切换阀门组件（包括：密封盘、凸轮从动件、位置感应器、导轨、阀门马达等） |  |
|  | 观察风机主电路板指示灯是否正常，测试手动模式下各功能键是否正常 |  |
|  | 故障处理 | 合同期内 |
| 2、转换器 59 台 | 转换器整体检测，观察转换器运行过程中，S型管运转是否顺畅，是否存在异响、晃动等情况 | 季检 |
|  | 转换器内部除尘及多口端油迹清理 |  |
|  | 转换器外部供电线路检查及通讯线路检测 |  |
|  | 转换器内部线路连接情况检查 |  |
|  | 检测过流保护器、传输瓶感应器、位置感应器、S型管传动马达 |  |
|  | 检查转换器单口端紧固情况，多口端密封圈密封情况以及后轴承运转情况 |  |
|  | 转换器链条/齿轮检查、润滑、多口端润滑及端口校准 |  |
|  | 观察转换器主电路板指示灯是否正常，测试手动模式下各功能键是否正常 |  |
|  | 故障处理 | 合同期内 |
| 3、传输瓶（249个） | 外观检查 | 季检 |
|  | 防震检查 |  |
|  | 瓶锁检查 |  |
|  | 密封圈检查 |  |
|  | 摩擦带检查 |  |
|  | 故障处理 | 合同期内 |
| 4、工作站（ 85 台） | 工作站整体检测，观察工作站运行过程中，挡板和发送器运转是否顺畅，传输瓶出站时吸力是否足够，传输瓶进站时是否存在异响等情况 | 季检 |
|  | 工作站内部除尘及滑道油迹清理 |  |
|  | 工作站外部供电线路检查及通讯线路检测 |  |
|  | 工作站内部线路连接情况检查 |  |
|  | 检测传输瓶感应器、固态继电器、满瓶传感器 |  |
|  | 检查工作站移动挡板密封圈和发送器密封圈的密封情况 |  |
|  | 工作站移动挡板滑道和发送器滑道润滑 |  |
|  | 工作站移动挡板和发送器的传动组件检测（包括：传动马达、马达自锁装置、传动连杆、凸轮从动件、位置感应器） |  |
|  | 观察工作站主电路板指示灯是否正常，检测控制面板按键是否灵敏，显示器显示是否正常 |  |
|  | 故障处理 | 合同期内 |
| 控制中心（1个） | 系统更新：及时更新会议中控系统的软件版本，获取最新的功能和安全补丁，防止系统过时或出现漏洞 | 季检 |
|  | 数据备份：定期备份会议中控系统中的配置数据、会议记录等重要信息，建议每周进行一次全量备份，存储在外部存储设备或云端存储。 |  |
|  | 日志检查：定期检查和分析服务器的日志文件.了解服务器的运行状态，发现潜在的问题或攻击痕迹 |  |
|  | 性能优化：清理不必要的文件，优化数据库和配 置参数，确保服务器在最佳状态下运行 |  |
|  | 备份策略：制定并执行数据备份计划，包括全量 备份和增量备份等，确保在系统出现故障时能够快速恢复数据 |  |
|  | 灾难恢复：建立灾难恢复计划，确保在发生重大故障时能快速恢复服务。 |  |
|  | 物理安全：实施严格的数据中心访问控制政策，限制非授权人员进入 |  |
|  | 网络安全：设置强密码保护网络连接，定期更新网络设备的固件，安装防火墙和入侵检测系统，防止外部恶意攻击 |  |
|  | 权限管理：管理服务器的访问权限，确保只有授权人员能够访问服务器 |  |
|  | 中控服务器缓存处理，季度传输信息存档 |  |
|  | 故障处理 | 合同期内 |

- 备件储备及采购要求：

- 气动物流系统所更换的核心零部件，必须是更换与设备品牌原厂家生产型号相同或者性能相同的零配件；

- 为保证关键产品维修或更换的及时性，服务单位应有完备的备品备件库，保证现场系统备件的供货周期，从而解决采购单位在备件更换周期长这个问题上的疑虑。

- 常规零部件在项目现场储存（随时更换）、非常规易损核心零部件必须在项目所在地城市进行储备（4小时内到货），本地库存以外或者特殊零部件应确保最快时间供货（国内库存件3天内到货，特殊进口件90天内到货）。

- 采购方免费提供机房给服务单位工作人员摆放工具柜、应急配件柜，配件柜锁匙由服务单位自行保管；

- 在合同期间，由于不可抗力、第三方责任及采购单位使用人员使用不当造成的零部（配）件损坏，不属于保修的范围，但服务单位仍应及时进行有效的有偿维修保养。在该情况下，服务单位应积极提出维修方案及合同约定的零部（配）件价格，在得到采购单位的确认下立即进行维修以尽快恢复设备的运行。

- 在合同期内，如发生设备零部（配）件损坏，服务单位需保证，常用零部（配）件，在8小时内完成更换，非常用零部（配）件，在72小时完成更换，特殊零部（配）件，在90天内完成更换。

- 系统部件要求：（全包合同有效期内，正常使用损坏时，无偿更换）

  - 系统清单

| 序号 | 中文描述 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Station 站点 |  |  |
| 1 | 发送器密封圈 | 个 |
| 2 | 滑板密封圈（旧/黑色） | 个 |
| 3 | 滑板装置（标准站点/超级工作站） | 个 |
| 4 | IQ面板显示器 | 个 |
| 5 | IQ面板键盘 | 个 |
| 6 | 显示器组件（含86504901、56555102） | 个 |
| 7 | 满瓶感应器 | 个 |
| 8 | 2位置感应器线路板 | 个 |
| 9 | 站点控制电路板（Ethernet) | 个 |
| 10 | 齿轮马达（滑板和发送器） | 个 |
| 11 | 站点电源（插入） | 个 |
| 12 | 110v-24v变压器（站点） | 个 |
| 13 | 超级工作站键盘 | 个 |
| 14 | 超级工作站键盘、显示器组件 | 个 |
| 15 | 10A固态继电器 | 个 |
| 16 | 减压阀装置（PRV) | 个 |
| 17 | 静电接地线 | 个 |
| 18 | 滑板密封圈（新，白色） | 个 |
| 19 | 马达凸轮盘（只有凸轮盘，不带滑板） | 个 |
| 20 | 马达滑板（只有滑板，不带凸轮盘） | 个 |
| 21 | 塑料站点内框（滑道以及内框） | 个 |
| 22 | 超级工作站接收滑道缓冲 | 个 |
| 23 | 超级工作站防静电线卷 | 个 |
| 24 | 超级工作站轨道(螺栓至滑板) | 个 |
| 25 | 超声传感器 | 个 |
| 26 | 滑道托板（滑坡下面的塑料部分） | 个 |
| 27 | 滑道衬（托板下的海绵） | 个 |
| 28 | 滑道毯（滑道上端小片部分） | 个 |
| 29 | 滑道毯（带滚轮滑道底端部分） | 个 |
| 30 | 滑道（帆布滑道） | 个 |
| 31 | 通信线路板 | 个 |
| Transfer Unit 转换器 |  |  |
| 32 | 马达控制线路板 | 个 |
| 33 | 电源转换器1x6TU | 个 |
| 34 | 齿轮马达1x6TU | 个 |
| 35 | 齿轮马达1x4TU（同风机） | 个 |
| 36 | 磨擦带1x4TU | 个 |
| 37 | 后轴承1x4TU | 个 |
| 38 | 密封圈1x2,1x4,1x6TU（前密封圈） | 个 |
| 39 | 0.5安线路板断路器（风机以及1x4TU） | 个 |
| 40 | 0.8安线路板断路器（1x6TU） | 个 |
| 41 | 电源转换器（带线束，风机以及TU） | 个 |
| 42 | 110v-24v变压器（风机，TU） | 个 |
| 43 | 马达更换组件（1x4TU以及风机） | 个 |
| 44 | TU/风机线路板（带网口） | 个 |
| 45 | TU/风机线路板（加强版） | 个 |
| 46 | 滑门扩展线路板装置 | 个 |
| 47 | 马达控制装置（1x4TU,包括安装固定装置） | 个 |
| 48 | 磁铁，1x4以及1x6TU | 个 |
| 49 | 磁铁，片装置1x4TU | 个 |
| 50 | 磁铁片装置，1x6TU | 个 |
| 51 | 簧片开关装置，1x4以及1x6TU | 个 |
| 52 | VBV螺线吸气支路阀 | 个 |
| 53 | 后轴承，1x6TU | 个 |
| 54 | 6英寸光电传感器 | 个 |
| 55 | TU信号线线束 | 个 |
| 56 | 4位接插件(感应器控制板) | 个 |
| 57 | AC马达继电器 | 个 |
| 58 | 阻尼控制器 | 个 |
| 59 | 链条张力调整器 | 个 |
| 60 | 马达控制装置 | 个 |
| MINI 1X4 Transfer Unit 迷你转换器 |  |  |
| 61 | 前密封圈（1x4迷你TU） | 个 |
| 62 | 簧片开关（1x4迷你TU） | 个 |
| 63 | 支撑片 | 个 |
| 64 | O型圈 | 个 |
| 65 | 齿轮卡簧 | 个 |
| 66 | 马达与齿轮组件（包含本列表后四个单项） | 个 |
| 67 | 5"刺齿安装件 | 个 |
| 68 | 马达安装块 | 个 |
| 69 | 刺齿 5"PC 30齿 | 个 |
| 70 | 停止器和磁铁片（装载磁铁） | 个 |
| Blower 风机 |  |  |
| 71 | 密封盘（每个风机需要4个） | 个 |
| 72 | 轴承支撑 | 个 |
| 73 | 导轨（每个风机1个） | 个 |
| 74 | 组件（含1个67045701和4个67046201） | 个 |
| 75 | 轴承 | 个 |
| 76 | 光线遮断片 | 个 |
| 77 | 曲柄 | 个 |
| 78 | 组件（包括上述blower中所有和67045701） | 个 |
| 79 | 马达控制装置组件 | 个 |
| 80 | 4位置感应器线路板 | 个 |
| 81 | 马达起动机（2号尺寸） | 个 |
| 82 | 发热器（380,575V风机） | 个 |
| 83 | 移动连杆组件 | 个 |
| Carrier 传输瓶 |  |  |
| 84 | 瓶锁（含20个，普通瓶） | 包 |
| 85 | 蓝色摩擦圈（含20个，普通瓶） | 包 |
| 86 | 薄海绵 | 片 |
| 87 | 孔型海绵 | 片 |
| 88 | 槽型海绵 | 片 |
| Miscellaneous 其他 |  |  |
| 89 | 信号集线盒 | 个 |
| 90 | 8通道串口卡（不带线） | 个 |
| 91 | 16通道串口卡（不带线） | 个 |
| 92 | 16通道串口集线卡（带线） | 个 |
| 93 | 16通道串口卡电线套装（连接至CIA box） | 个 |
| 94 | 生物安全袋 | 个 |

  - ★服务期内，因设备老化或非人为破坏至系统无法正常使用，维保服务商需无偿更换相关设备和部件。

- 档案要求

- 确定设备日常维保内容，建立设备日常维保档案。对每次设备日常维保内容进行详细记录并提交给院方主管部门。

- 提供定期工作汇报、故障报告、系统使用数据总结等。

- 气动物流传输系统维保档案要求：

| 序号 | 工作表名称 | 用途 | 填写时间 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 年度工作计划表 | 年度工作计划及实施一览 | 续签维保前 |
|  | 人员信息登记表 | 人员信息备档 | 续签维保前 |
|  | 人员变更通知单 | 人员变更备档 | 人员变更时 |
|  | 气动物流系统维护记录表 | 设备维护记录 | 维护时 |
|  | 气动物流系统故障记录表 | 故障记录统计 | 故障维修时 |
|  | 气动物流系统故障报告单 | 较大、或严重影响故障分析 | 一级、二级故障 |
|  | 气动巡检记录表 | 对关键区域进行安全巡检 | 每周一次 |
|  | 培训签到表 | 培训记录及统计 | 培训时 |
|  | 工作联系单 | 日常联系工作使用 | 根据所需 |
|  | 物流机房来访人员登记表 | 登记、安全 | 按实际发生 |
|  | 科室回访意见收集表 | 汇总科室日常使用问题 | 每季度 |
|  | 运行月报告 | 每月系统运行情况报告 | 每月5日前 |
|  | 年度总结 | 年度项目工作总结 | 每年底 |

三、最高限价

最高限价：人民币190万元/两年

四、资格条件

- 1、应为法人、其他组织或者自然人，具有独立承担民事责任的能力；法人的分支机构以自己的名义参与本项目采购活动时，应提供依法登记的相关证明文件和由法人出具的对本项目采购活动承担全部直接责任的授权书；自然人应提供身份证明文件；

- 2、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 3、本次采购不接受联合体响应。

- 4、未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单的供应商；

五、付款方式

合同签订后，付合同总费用50%，服务期结束，再付合同50%，

合同1年1签

评分细则

| 序号 | 评分要素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价得分 | 0-30 | 报价分＝价格分值×（评标基准价/评审价） |
| 2 | 综合实力情况 | 0-10 |  |
| 2.1 | 相关证书 | 0-6 | 投标人具备ISO9001质量管理体系认证，提供有效证书的得6分，未提供不得分。 |
| 2.2 | 备件仓储证明 | 0-4 | 提供国内备件证明能力材料的得4分。 （投标文件中附常用备件目录扫描件并加盖公章、否则不得分） |
| 3 | 类似业绩 | 0-10 | 投标人近三年以来承接的类似项目的成功案例，要求提供相应合同复印件（至少体现合同的主要内容、合同金额、签约日期及合同双方盖章的尾页等合同要素的相关内容，否则将不予认可）。有1个有效案例得2分，最高得10分，不提供得0分。 |
| 4 | 需求理解 | 0-5 | 根据供应商对现状和需求的理解和把握，对维护目标的描述及解决方案综合评审打分。方案完整合理、相关措施健全的、针对性可操作性强，得3-5（含）分；方案较合理、相关措施较健全、针对性、可操作性一般、存在部分缺陷、整体描述简单，得1-3（含）分；方案欠合理、存在较大不足、针对性、可操作性较低，得0（含）-1（含）分。 |
| 5 | 重点难点分析 | 0-5 | 根据供应商对项目特点、难点及重点分析，技术建议综合评审打分。内容完整合理、相关措施健全的、针对性可操作性强，得4-5（含）分；内容较合理、相关措施较健全、针对性、可操作性一般、存在部分缺陷、整体描述简单，得1-3（含）分；内容欠合理、存在较大不足、针对性、可操作性较低，得0（含）-1（含）分。 |
| 6 | 服务方案 | 0-15 | 根据投标人提供的服务方案（包含但不限于：维保巡检方案、维保技术操作方案、安全生产方案、管理制度及措施、拟投入本项目的设备及运维管理平台、服务人员培训方案、工作报告编制方案）进行综合评审，方案完全符合招标需求，完整性、针对性、可行性强且清晰明确的得10-15（含）分；方案基本完整，具有一定可行性、针对性的得5-10（含）分，方案较简单，针对性、可行性较差的得0（含）-5（含）分。 |
| 7 | 服务保障措施及相关承诺 | 0-10 | 根据投标人提供的服务保障措施及相关承诺（包含但不限于应急预案、工作计划保障措施、服务响应时间、本地化服务能力）综合评审，方案完整合理、相关措施健全的、针对性可操作性强，得7-10（含）分；方案较合理、相关措施较健全、针对性、可操作性一般、存在部分缺陷、整体描述简单，得3-7（含）分；方案欠合理、存在较大不足、针对性、可操作性较低，得0（含）-3（含）分。 |
| 8 | 项目团队人员情况 | 0-10 | 根据拟项目组人员构成情况，包括配置人员组织架构、人员素质及履历经验、人数等情况。其提供从事本项目工作人员技术资格、服务能力、服务经验等方面进行综合评审，配备的人员数量优于采购需求，资质证书齐全，相关经验丰富，得7-10（含）分；配备的人员数量满足采购需求，资质证书较齐全，具有一定经验，得3-7（含）分；配备的人员数量无法满足采购需求，无相关资质证书，相关经验不足，得0（含）-3（含）分。 |
| 9 | 延伸服务及相关优势描述 | 0-5 | 根据投标人提供的延伸服务方案及相关优势描述进行综合评审，内容完整合理、相关措施健全的、针对性可操作性强，得3-5（含）分；内容较合理、相关措施较健全、针对性、可操作性一般、存在部分缺陷、整体描述简单，得1-3（含）分；内容欠合理、存在较大不足、针对性、可操作性较低，得0（含）-1（含）分。 |

（五）评分说明：

★1、投标人除报价得分以外的得分总和低于标准分值50%的，将被视作未实质响应招标文件要求，其投标将被否决。合格投标人不足三家的，本项作采购失败处理。