|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目参数 | | | | | | |
| **项目名称：电切镜项目** | | | | | | |
| No | 设备名称 | 申请  数量 | 单位 | 预算金额（万元） | 预算  编号 | 预计使用日期 |
| 1 | 电切镜 | 2 | 套 | 70 |  |  |
| **性能及技术要求：** | | | | | | |
| 一 | 主要功能及工作原理： | | | | | |
| 1.1 诊断：通过镜下的探查取活检，可以明确病灶，判断手术指征  1.2 治疗：镜下进行电凝，电切等手术进行操作，切除病灶 | | | | | | |
| 二、资格条件 | | | | | | |
| （1）在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任能力的独立法人、其他组织；  （2）在参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；  （3）在近三年内未被国家财政部指定的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单。  （4）如果投标人是投标货物制造厂家，应按照国家有关规定提供《医疗器械生产许可证》或在有效期内的《医疗器械生产企业许可证》或《第一类医疗器械生产备案凭证》；如果投标人是经营销售企业，应按照国家有关规定提供《医疗器械经营许可证》或在有效期内的《医疗器械经营企业许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》。投标人的生产或经营范围应当与国家相关许可保持一致。  （5）投标人须提供投标货物在有效期内的《中华人民共和国医疗器械注册证》或《第一类医疗器械备案凭证》。投标货物的规格型号应当与《中华人民共和国医疗器械注册证》或者《第一类医疗器械备案凭证》中的规格型号保持一致。  （6）投标人需为本项目产品的制造厂家，或具备合法代理资质的经营销售企业(提供投标截止日在有效期内的制造厂家授权书或代理证明文件)。  （7）本项目不接受联合体投标。 | | | | | | |
| 付款节点：设备安装验收合格后一次性支付合同总价的100%。招标人支付货款前，投标人须向招标人开具数额相等的发票，招标人据此付款。 | | | | | | |
| 交货周期：30天。 | | | | | | |
| **伴随服务要求：** | | | **售后服务要求：** | | | |
| 1. 产品附件要求：无 | | | 1. 响应时间：7\*24小时，2小时电话响应；24小时内现场响应。 | | | |
| 2. 产品升级服务要求：厂家负责免费软件升级 | | | 2. 保修年限：原厂整机质保≥5年 | | | |
| 3. 安装：厂家工程师现场安装 | | | 3. 维保内容与价格：质保期后，维保费用以双方最终认定价格为准，原则上不超过设备总价的5%。以双方最终认定价格为准，且采购人有权更换服务方。 | | | |
| 4. 调试：厂家工程师现场安装调试 | | | 4. 备品备件供货价格：不得超过市场价格的50%。投标时需填写上述价格，出质保期后，上述产品供货价格以双方最终认定价格为准，且采购人有权更换供货方。 | | | |
| 5. 提供技术援助：厂家专业工程师负责仪器的售后维修服务 | | | | | | |
| 6. 培训：厂家工程师现场手把手操作培训 | | | | | | |
| 7. 验收方案：以医院科室达到需求为验收合格 | | | | | | |

附件1：

设备需求参数

1、宫腔电切镜/2套

（1）光学试管：视野方向：12°；

（2）外径：4mm；

（3）可高温高压灭菌；

（4）内外鞘：可以持续灌流，26Fr超细的外鞘；

（5）电极：可在生理盐水或甘露醇中进行电切；

（6）等离子电极：中号环形电极；

（7）手柄：被动式手柄，有防止手指滑落设计；

（8）工作长度≥294mm；

（9）导光束：可高温高压消毒，长度≥3米；

（10）镜面材质：蓝宝石镜面

2、等离子电刀装置/1台

（1）★输出模式3种：单极、双极、生理盐水；

（2）工作频率：350Hz-----1000KHz；

（3）输出功率可调，最高功率≥320W；

（4）能量输出档位可调，每档5W，双极模式下最小调节档位每档1W；

（5）双极切割器的工作温度为40℃--70℃，热穿透≤0.5mm；

（6）主机同时具备生理盐水接口，双极接口，手柄接口及活性接口；

（7）双极电切环标配：三种不同功能双极电极，避免闭孔神经反应；

（8）有患者监控，高频监控，时间监控，自检监控等安全功能；

（9）安全等级 CF级可直接用于心脏；

**★以上设备所有涉及与院内LIS、HIS等信息系统对接，所产生的信息服务费用，由投标人承担。**

附件2：

配置清单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 配置 | 数量/台 |
| 1 | 主机 | 1台 |
| 2 | 耗材1 | 12根 |
| 3 | 耗材2 | 1盒 |
| 4 | 耐用品1 | 3套 |
| 5 | 耐用品2 | 2套 |