上海交通大学医学院附属新华医院

项目名称

比 价 文 件

项目编号：BJZC250350

项目名称：心脏电生理检测仪

采购与招标管理中心

二〇二五年四月

新华医院采购与招标管理中心现就 心脏电生理检测仪（项目编号： BJZC250350）进行采购，按照相关规定，本次采购的项目采用比价方式组织实施，现邀请贵单位前来报价。

目录

第一部分  报价人须知表

第二部分  采购需求

第三部分  评审办法

第四部分  格式附件

第一部分 报价人须知表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 心脏电生理检测仪 |
| 2 | 招标编号 | BJZC250350 |
| 3 | 最高限价 | 本项目采购最高限价金额：人民币100,000.00元 |
| 4 | 采购方式 | 院内比价 |
| 5 | 采购人 | 单位名称：上海交通大学医学院附属新华医院 地 址：上海市控江路1665号 联 系 人：史老师 电 话：021-25076572 |
| 6 | 采购内容 | 具体要求详见比价文件—第二部分采购需求。 |
| 7 | 项目完成时间 | 合同签订后30天内完成安装、调试并通过验收。 |
| 8 | 报价货币 | 响应文件须采用人民币报价。 |
| 9 | 报价人资格要求 | 1）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。在中华人民共和国境内依法成立的具有独立企业法人资格的企事业单位； 2）“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，提供网站查询截图。 3）报价人须提供所投产品的制造商出具的授权书； 4）如果报价人是投标货物制造厂家，应按照国家有关规定提供《医疗器械生产许可证》或在有效期内的《医疗器械生产企业许可证》或《第一类医疗器械生产备案凭证》；如果报价人是经营销售企业，应按照国家有关规定提供《医疗器械经营许可证》或在有效期内的《医疗器械经营企业许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》。报价人的生产或经营范围应当与国家相关许可保持一致； 5）报价人须提供投标货物在有效期内的《中华人民共和国医疗器械注册证》或《第一类医疗器械备案凭证》。投标货物的规格型号应当与《中华人民共和国医疗器械注册证》或者《第一类医疗器械备案凭证》中的规格型号保持一致； 6）本项目不接受联合体投标。 |
| 10 | 是否接受 联合体报价 | 不接受 □接受 |
| 11 | 公告发布媒体 | 上海交通大学医学院附属新华医院官方网站 |
| 12 | 现场踏勘 | 不组织 □ 组织 |
| 13 | 领取比价文件 时间及地点 | 时间：即日起到2025年4月22日 每日上午00:00～12:00，下午12:00～24:00（北京时间） 地点：公告附件 |
| 14 | 报价有效期 | 报价截止之日起90日历日 |
| 15 | 响应文件递交截止 时间、地点 | 时间：2025年4月22日下午16时00分 地点：上海市杨浦区控江路1665号科教楼201室 |
| 16 | 谈判会 时间、地点 | 时间：另行通知 地点：另行通知 |
| 17 | 响应文件的组成 | 响应文件按下列顺序应包括： 1、报价书 （附件1） 2、报价一览表 （附件2） 3、分项报价表 （附件3） 4、技术标文件 （附件4） 5、对供应商的资格要求 （附件5） 6、法定代表人资格证明书 （附件6） 7、法定代表人授权书（原件，如法定代表人未到开标现场需提供）（附件7） 8、报价承诺函 （附件8） 9、无利害关系声明和递交比价文件前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声（附件9 表1） 10、对比价文件的真实性、合法性承诺函 （附件9 表2） 11、报价人认为需加以说明的其他内容。 |
| 18 | 响应文件份数 | 正本 1 份、副本 1份、电子文档（U盘，PDF） |
| 19 | 评审方法 | 见比价文件第三部分 |
| 20 | 如发生此列情况之一，报价人的报价将被拒绝 | - 未按规定获取比价文件的； - 在递交截止时间后送达响应文件的； - 报价人名称与报名时不一致的； |
| 21 | 其他 | 报价截止时间后，采购代理机构将在信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网中“政府采购严重违法失信行为信息记录”（www.ccgp.gov.cn/cr/list）对参与谈判会的报价人进行信息查询，确认报价人截至报价截止时间，参加政府采购活动前三年内是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单等。 |

第二部分 采购需求

- 项目简介

- 货物名称：心脏电生理检测仪

- 采购数量：1台。

- 主要功能：冠状动脉功能测量系统，凭借AI与流体力学的技术，实现精准、全面、灵活、高效的冠脉供血评估。 包含四大核心功能，全面评估冠脉供血 ：FFR（血流储备分数） 、IMR（微循环阻力指数）、QCA（定量冠状动脉造影） 、手术评估功能。基于冠状动脉造影血流储备分数( Coronary Angiography-derived Fractional Flow Reserve，CAG-FFR)、冠状动脉造影微循环阻力指数（Coronary Angiography-derived Index of Microcirculatory Resistance，CAG-IMR），预期供培训合格的医生用于成人患者冠状动脉病变血管的功能学评价，临床中还应结合患者的临床病史、症状、其他诊断结果和临床医生的专业判断进行综合评价。CAG-IMR用于稳定性心绞痛、不稳定性心绞痛、疑诊冠心病，冠状动脉狭窄程度30-90%的无心肌病或阻塞性心外膜冠状动脉疾病的原发性冠状动脉微血管功能障碍患者、合并阻塞性心外膜冠状动脉疾病的冠状动脉微血管功能障碍患者，提供是否存在微循环阻力指数大于等于或小于25的二分类评估。IMR不能独立用于心肌缺血的诊断。

工作原理: 通过移动存储介质导入DICOM数据至冠状动脉功能测量系统软件中，选择两个造影体位相差大于25°的造影影像序列进行快速三维重建。软件首先通过影像相同解剖位置的对应关系，对两个体位造影影像进行几何校正。接着，软件利用AI图像处理技术，快速获得目标血管边界。基于检测出来的管腔边界及三维重建算法，重建出目标血管及参考管腔血管，即血管未发生病变的血管腔。用户再选择造影剂流入目标血管和充满目标血管对应的关键帧，利用计帧法计算血液平均流动速度。最后将上述平均血液速度，三维管腔及参考管腔作为输入，利用患者主动脉压作为参数，使用计算流体力学仿真技术求解流体力学方程，得到FFR和IMR。。

- 应用场景：血流储备分数测量设备用于评估各类不同病变：单支冠状动脉临界病变、串联或者弥漫性病变、左主干病变，分叉病变、多支冠状动脉病变等。同时，测得的FFR数值不仅指导进一步临床治疗策略的选择，包括是否进行介入干预，还能通过介入干预术后的结果来判断患者预后。

- 配置清单：1套。

| 序号 | 项目名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 单屏输出设备 | 1件 |
| 2 | 主机 | 1件 |
| 3 | 推车 | 1件 |
| 4 | 鼠标 | 1件 |
| 5 | 键盘 | 1件 |
| 6 | 血压输入信号电缆 | 1根 |
| 7 | 电源适配器 | 1件 |
| 8 | 电源线 | 1根 |
| 9 | 说明书（含保修卡） | 1份 |
| 10 | 合格证 | 1张 |
| 11 | 网线 | 1根 |

- 技术参数要求

以下参数要求标注“★”号即实质性参数项，必须响应，如不满足，按无效报价处理；标注“▲”则为重要参数项，如不满足，按无效报价处理；无标识则为一般参数项。一般参数项要求均需满足，如不满足则按无效报价处理。“★”项及“▲”项必须响应且提供实质性支持文件包括仅不限于产品白皮书，视频资料等。

| 序号 | 功能参数 |
| --- | --- |
| 1 | 支持从 DSA 系统、PACS 进行DICOM数据拉取和推送。支持直接从移动存储设备导入数据。支持批量导入DICOM。 |
| 2 | 可选择自动播放或手动查看造影图像，可自动选择舒张末期影像。 |
| 3 | 可查看自动区分为已分析和未分析的病例处理状态。 |
| 4 | 可备份病例影像。 |
| 5 | 系统界面包括登录、导入图像、序列选择、重构血管、计算冠脉FFR、管理病例、管理报告、查看账号信息等。 |
| 6 | 可查看的账号信息有姓名、科室、创建时间，并支持搜索、新增、编辑和删除账号。 |
| 7 | 在创建新项目进行项目命名时可选择主支并备注“术后”。（提供界面图片证明材料） |
| 8 | 可选择成像夹角至少有25°角度差的两幅造影图像进行分析并自动计算平均流速。 |
| 9 | 可在选出的两幅造影图像的同一目标血管上进行标记。 |
| ▲10 | 主机须配套连接一次性血压传感器材料对患者进行主动脉平均压实时测量，显示收缩压\舒张压、平均压和压力波形。 |
| 11 | 一次性血压传感器血压测量分辨率≤1mmHg，血压测量范围：-30mmHg~300mmHg。 |
| 12 | 一次性血压传感器材料连续稳定测量的时间至少能够达到4小时以上。 |
| 13 | 支持三维的单支血管分析和多支血管分析。 |
| 14 | 可调整自动生成的中心线控制点。 |
| 15 | 可编辑自动生成的血管轮廓线段。 |
| 16 | 可编辑的分支血管数量≥2条。 |
| 17 | 可在二维狭窄图表上看到自动识别轮廓上的狭窄区间及最狭窄点。 |
| 18 | 可新增狭窄起止点，可调整和删除狭窄区间。 |
| 19 | 自动重建的冠状动脉血管数≥7根。 |
| 20 | 自动重建的冠状动脉血管中有可有至少5根冠状动脉血管的长度都≥20mm。 |
| 21 | 自动重建的冠状动脉血管的总长度≥250mm。 |
| 22 | 最小管腔面积最大误差≤±0.05mm²。 |
| 23 | 对多根三维重建血管支持切换查看带有色码条的三维狭窄图表。 |
| 24 | 具有参考管径与实际管径的虚实对比功能。 |
| 25 | 可通过鼠标悬浮于实际管径折线上来显示当前点距血管开口的距离及管腔直径等信息。 |
| 26 | 具有基于流速获取、压力获取计算冠脉FFR并生成冠脉FFR回撤曲线的功能。 |
| 27 | 可通过旋转、缩放、移动三维色码图查看冠脉各处的血流储备分数（FFR） |
| 28 | 可通过鼠标悬浮于三维色码图的冠脉模型上查看该位置的冠脉FFR、距离、直径等信息。 |
| 29 | 计算至少3根血管的冠脉FFR值用时≤12秒。 |
| 30 | 查看结果时可进行截图，编辑报告时可对截图增加描述。 |
| 31 | 完成分析后可生成、修改、预览、打印、下载、存储PDF格式报告。 |
| 32 | 在系统中人为设置的形态学狭窄标记不会干扰影响FFR的计算结果。 |
| 33 | 支持基于单幅图全自动生成冠脉FFR和IMR。 |
| 34 | 具有计算冠脉微循环阻力指数（IMR）的功能。 |
| 35 | 具备冠脉造影定量分析功能（QCA），包括主支评估冠状动脉解剖学的能力， 自动测量近端/远端边支角度、参考管腔体积、 斑块体积、管腔体积、病变长度、病变近端/远端参考直径、 最小管腔直径、参考管腔直径。 |
| 36 | 具备最佳投照角度推荐功能，≥3个体位。 |
| 37 | 血压选择：设备具有供用户通过外接一次性血压传感器材料测量得到主动脉平均血压值。 |
| 38 | 具备手术评估的功能，支持增加、调整、显示、删除虚拟支架或球囊，最多可支持添加5个支架。 |
| 39 | 单个手术评估时间不超过15秒。 |
| 40 | 一体化可移动推车设计，包含：医学显示器、操作台、键盘和鼠标、主机和脚轮。 |
| 41 | 配备≥21英寸图像显示屏，医学显示器，分辨率为≥1920*1080。 |
| 42 | 硬盘能够储存不少于1TB的数据。 |
| 43 | 系统内存≥16GB。 |
| 44 | 配备DVD光驱，方便患者数据的导入和分析。 |
| 45 | 具备USB接口、以太网接口。 |
| 46 | 设备主机配置不低于：Intel Core i5-8500，3.0GHz，集成相关软件系统。 |

- 报价要求

1. 报价人所报的费用应包括设备主机及配置备件的安装调试、培训、配套系统及安装调试等，以及保障设备正常稳定使用的其他费用。

- 售后服务及技术服务要求

- 项目完成时间：合同签订后30天内完成安装、调试并通过验收。

- 成交供应商负责设备的运输、安装、调试、人员培训和配合项目验收。

- 质保期：自项目验收合格后所有投标设备及其附属易耗件(包括第三方外购设备及易耗件) 验收合格开始之日起五年。软件终身免费升级。

- 质保期内免费更换零配件及免收工时费，质保期内应确保所有设备开机率为100%，如达不到此要求、即相应延长质保期。质保期结束后，须提供设备的维护和维修服务。成交方提供7×24小时服务，此设备需配有1名讲师、售后服务人员对设备的使用进行解答。质保期内保证2小时响应，并在接到通知后4小时内上门服务，2小时内解决问题，提供不间断的服务直至设备正常使用，否则提供备用设备供采购人使用。

- 报价人须承诺提供的所有产品为全新的、未使用过的，并符合国家有关标准、行业有关标准、制造厂标准及合同技术标准要求。

- 报价人需提供终身维修服务，设备整机保修；每6个月上门进行维护，每年维保价格在本合同价格5%以内（含所有原厂零配件/备品备件材料、人工、机械、管理费、利润、税金等全部内容），过保后的维保价格以双方最终认定价格为准，且采购人有权更换服务方。过保后，备品备件价格不超过市场价的50%，具体价格以双方最终认定价格为准，且采购人有权更换供货方。

- 报价人应免费提供现场技术培训，每年至少2次免费上门回访，产品升级提供再次培训。厂家负责仪器的安装，调试后安排仪器的操作技能、使用注意事项等相关培训，确保每个治疗师都能熟练操作仪器。报价人应提供临床操作及维修人员需求提供相应培训，并提供免费技术咨询服务。

- ★该设备所有涉及与院内LIS、HIS等信息系统对接，所产生的信息服务费用，由卖方承担。（以承诺函为准）

五、验收要求

- 供应商需按招标文件规定的技术要求提供产品，产品必须按相应的国家标准及有关政府部门的规范完成制造和安装。

- 安装完成后，经采购人或采购人指定的第三方验收，达到本招标文件中的各项技术指标和该设备的产品标准，并满足安全使用防护要求的，方可验收合格。

- 设备运抵采购人指定地点后，采购人与供应商共同开箱验货，验货结果双方均须认可。

- 设备安装、调试完成后，按双方签订的技术协议进行设备最终验收，验收试件由采购人提供，验收合格后，双方签署最终验收报告。验收的依据：（1）招标文件、投标文件（及评标时的相关澄清）和合同（2）国家强制标准（3）制造商提供的参数。

- 必须保证投标设备配置的完整性，能满足设备全部功能的使用，备品、备件、随机工具和相关技术资料齐全。

六、付款方式

项目验收合格，采购人收到成交人开具的增值税发票确认后，按照采购人相关支付流程向成交人支付设备货款的100%。

第三部分 评审办法

综合本项目的特点，根据相关法律法规及医院的规定，本着保护竞争，维护采购工作公开、公平、公正原则，特制定本评审办法，作为选定本次采购成交人的依据。

1、本项目属于院内采购评审限额标准内的项目，按照院内比价的方式组织实施，由采购评审小组进行采购评审。

2、本比价项目在医院官网或其他公众媒体进行公示，公示时间不少于三天。供应商进行报名并按照比价文件要求进行首轮报价，比价小组对供应商资质、信用等进行审核，存在供应商或产品资质不符、列入黑名单、供应商之间存在关联关系等情况的，该供应商视为无效报价。

3、对于首轮有效报价的供应商按照报价金额排序，由低至高选择不超过五家供应商组织现场二次报价。对于首轮有效报价的供应商放弃现场二次报价的，首轮报价视为最终报价。比价小组按照二次报价（最终报价）报院内采购评审小组进行评审。

4、本项目不唱标，直接谈判。谈判前，报价人如系法定代表人出席的则须交验法定代表人证明及本人身份证，如委托代理人出席的则必须交验法定代表人委托书及本人身份证。

5、谈判顺序按报价人递交响应文件先后顺序，后到先谈。比价小组所有成员与报价人逐个进行磋商。谈判内容包括：要求提供的商务文件、技术文件等。

6、比价小组与报价人进行谈判的内容，报价人除当场答复外，还应对谈判中所涉及的澄清、达成的修改或报价资料等在规定的时间内以书面形式提交至比价小组。否则以上资料视为无效报价。

7、本项目按照质量和服务均能满足比价文件实质性响应要求的前提下，以最低价的原则确认最终供应商，最终结果以采购评审小组评审结果为准。

8、比价小组认为报价人的报价明显低于其他通过符合性审查报价人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在谈判现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；报价人不能证明其报价合理性的，比价小组应当将其作为无效报价处理。

第四部分 格式附件

1、报价书 （附件1）

2、报价一览表 （附件2）

3、分项报价表 （附件3）

4、技术标文件 （附件4）

5、对供应商的资格要求 （附件5）

6、法定代表人资格证明书 （附件6）

7、法定代表人授权书（原件，如法定代表人未到开标现场需提供）（附件7）

8、报价承诺函 （附件8）

9、无利害关系声明和递交比价文件前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声（附件9 表1）

10、对比价文件的真实性、合法性承诺函 （附件9 表2）

11、报价人认为需加以说明的其他内容。

注：

1、报价时间：2025年4月22日下午16：00之前将报价文件送至本院招采经办人处，报价文件全部一式贰份，与电子档（拷贝至U盘）一并密封。

2、参与比价单位的报价文件内容应包括附件内容，报价文件需加盖公章。

3、被授权人提供授权企业近6个月其中1个月的社保记录

采购人：上海交通大学医学院附属新华医院

联系地址：上海市控江路1665号

联系人：史老师

联系电话： 021-25076572

邮箱：shiying10021@xinhuamed.com.cn

新华医院采购与招标管理中心                                                                                   2025年4月

附件1

报价书（格式）

致    （采购人）        ：

根据贵方为                               项目（编号：       ）的比价邀请，签字代表  （全名职务） 经正式授权并代表报价人  （报价人名称、地址） 提交响应文件正本     份、副本   份、电子文档   份，其他     份。

全权代表宣布如下：

（1）我方针对本次项目的总报价为人民币（大写）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（注明币种，并用文字和数字表示的总报价）。

（2）我方接受比价文件中规定的全部内容。

（3）我方已详细研究了全部比价文件，参考资料及有关附件，我们已完全理解并接受磋商文件的各项规定和要求，对比价文件的合理性、合法性不再有异议。

（4）报价有效期为报价截止之日起      个日历日。

（6）如果在规定的报价截止时间后，我方在报价有效期内撤回报价，将视为自动放弃本项目投标。

（7）我方同意提供按照贵方可能要求的与报价有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的报价或收到的任何报价。

报价人全权代表姓名、职务（印刷体）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

报价人名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

（公章）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

（法人签字或者盖章）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

被授权人（签字）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

日期：＿＿年＿＿月＿＿日

附件2、报价一览表

| 序号 | 总报价（RMB） | 其它优惠承诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大写： 小写： |  |  |

（1）若本表与报价格式其他部分在内容上有出入，以本表为准。

（2）上表中“总报价”为所报费用应包含整个项目过程中可能发生的所有费用。报价单位在报价时必须充分考虑本项目所需要求，如果在报价中有缺项和漏项，则将被认为该项的价格已经包含在其他项中。采购人在签订合同的时候，不会对报价单位缺漏项的金额给予补偿。

供应商名称：（公章）

日期：

附件3、分项报价表

| 序号 | 项目 | 数量 | 单价（元） | 合价(元) | 品牌 | 产地（如有） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 总报价（1+2+……） |  |  |  |  |  |  |

（格式自拟，仅供参考）

注：

（1）所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

（2）该表中包含报价人认为完成本项目所需的所有费用,各项费用须列出明细清单。合计总计价应等于“报价一览表”中的报价总价。如果不提供详细单项报价将视为没有实质性比价文件。

报价人名称：（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：    年   月  日

附件4、技术标文件

包括但不限于以下内容：

1、投标产品技术要求说明（如有偏离请对应比价文件中技术要求项目进行说明）

2、设备参数及配置

3、项目团队（如有）

4、售后服务

5、制造商原厂授权及质保承诺

6、报价人类似业绩

7、应急响应

8、履约能力

9、按照比价文件要求提供的其他技术性资料以及报价人认为需要说明的其他事项。

附件5、对供应商的资格要求

- 具有独立法人资格及相应经营范围；

- 具有固定的服务队伍，且能够提供及时的技术服务；

- “信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单截图。以采购人查询核实为准

备注：请各供应商根据上述资格条件，提供相关的资格证明文件（营业执照副本复印件1份、其他上述提及的资格证明文件复印件各1份。所有复印件需加盖公章。

供应商名称：（公章）

日期：

附件6、法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

（法定代表人姓名）系（供应商全称）的法定代表人。

特此证明

法定代表人身份证复印件

（正面）

法定代表人身份证复印件

（反面）

供应商全称：（盖章）

年  月  日

附件7、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

（采购人名称）：

（供应商全称）法定代表人（姓名、职务）授权（授权代表姓名、职务）为全权代表，参加贵部组织的项目编号为（项目编号）的（项目名称）采购活动，全权处理采购活动中的一切事宜。

供应商全称：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

年    月    日

附：

授权代表姓名：

职    务：                  电    话：

传    真：                  邮    编：

通讯地址：

授权代表身份证复印件

（正面）

授权代表身份证复印件

（反面）

被授权人提供授权企业近6个月其中1个月的社保记录

- 附件8、承诺函

我司承诺：完全理解和满足本次比价文件的所有要求，并基于此做出的合理报价。具备有履行合同所必须的财务、技术和能力，并能按比价文件要求供货，可承诺和履行比价文件的各项规定。

本项目报价应包含所有设备、人员及一切有可能发生的所有费用。

供应商名称：（公章）

日期：

- 附件9：

- 表1：

- 无利害关系声明和递交比价文件前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我方承诺与采购人不存在隶属关系或者其他利益关系。

我方承诺与其他报价单位不存在关联关系或者其他利益关系。

我方承诺递交比价文件前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

供应商名称：（公章）

日期：

- 表2：对比价文件的真实性、合法性承诺函

我方承诺对所递交比价文件的真实性、合法性承担法律责任。

供应商名称：（公章）

日期：