一、项目名称

上海交通大学医学院附属新华医院减压沸腾清洗机采购项目

二、项目参数

（一）最高限价：人民币70万元

（二）资格条件

（1）应为法人、其他组织或者自然人，具有独立承担民事责任的能力；法人的分支机构以自己的名义参与本项目采购活动时，应提供依法登记的相关证明文件和由法人出具的对本项目采购活动承担全部直接责任的授权书；自然人应提供身份证明文件；

（2）在参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（3）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单的供应商；

（4）如供应商拟响应货物为医疗器械的，应提供响应货物的《中华人民共和国医疗器械注册证》或《第一类医疗器械备案凭证》；供应商应按照国家有关规定提供《医疗器械经营许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》，供应商的经营范围应当与相关许可或备案内容保持一致。（仅适用于医疗器械）。

（5）供应商为代理商的，应提供有效的生产厂家授权书或合法获得该产品的其他证明。

（6）本项目不接受联合体响应。

（三）主要功能及技术参数：

- 减压沸腾清洗机，1台

（一）主要功能及工作原理

主要功能：能够清洗常规手术器械、腔镜管腔器械、呼吸麻醉管道、骨科器械、口腔科器械（如牙科手机）、精密器械（如结构精密、复杂、细小、有盲端等，也包含眼科精密器械）、湿化瓶、带孔外盒的器械，各种导管等器械与器具。

工作原理：通过抽真空使清洗槽内的空气压力介于 5KPa～101.3KPa之间，清洗液在负压环境下产生突沸和剧烈汽化效应，从而清洗器械的内外表面。

（二）应用场景：供应室、手术室等。

（三）技术参数

| 序号 | 招标要求 |
| --- | --- |
| 2.1▲ | 全自动焊接机器人焊接工艺，保证焊缝质量。提供主体现场自动焊接图片。 |
| 2.2▲ | 清洗槽材质至少为316L不锈钢 |
| 2.3▲ | 动力方式为自动翻盖门，带门障碍开关。需提供现场实物照片 |
| 2.4▲ | 设备内置打印机，可将程序运行过程中的相关信息打印出来。支持曲线打印，记录A0值等关键信息；并可提供打印记录。 |
| 2.5▲ | ≥10套预置程序，≥20套自定义程序，用户可根据需要进行程序编辑。提供实物显示屏程序选择页面及相应的数量照片 |
| 2.6▲ | 设备带超声清洗功能，清洗方式为真空超声清洗+脉动真空清洗 |
| 2.7▲ | 脉动次数设定范围：0～99次可设。提供打印曲线图及触摸屏设置照片 |
| 2.8▲ | 根据负载量多少，至少三级液位可调；同时可自动调整耗材进给量。提供触摸屏设置照片 |
| 2.9▲ | 根据不同液位自动调整超声功率，提供触摸屏设置照片。 |
| 2.10▲ | 至少可装载10个DIN标准器械托盘（480×250×50mm）或8个微创器械托盘（580mm×250mm×60mm），提供彩页证明 |
| 2.11▲ | 为满足现场安装要求，设备面向操作屏横向长度尺寸≤1350mm，提供产品彩页证明 |
| 2.12▲ | 应提供依据清洗消毒器行业标准《YY/T 0734-清洗消毒器》第三方检测机构出具的清洗效果检测报告 |
| 2.13 | 容积≥150L |
| 2.14 | 设备带玻璃视窗，面积应≥2000cm² |
| 2.15 | 泵采用单级直连式水环真空泵。需提供真空泵安装在设备上的实物照片 |
| 2.16 | 清洗消毒过程的温度、压力、时间、过程阶段、预置参数等均可使用内置打印机进行打印；提供打印记录 |
| 2.17 | 用户分级权限管理：至少五级权限管理。需提供触摸屏程序登陆界面照片或截图 |
| 2.18 | 运行时间≤85min，提供打印记录。 |

（四）售后服务要求

- 响应时间：2小时内响应，24小时内到现场。

- ★保修年限：原厂质保≥5年。

3.	维保内容与价格：质保期后，维保费用以双方最终认定价格为准，原则上不超过设备总价的5%。以双方最终认定价格为准，且采购人有权更换服务方。

4.	备品备件供货价格：不得超过市场价格的50%。投标时需填写上述价格，出质保期后，上述产品供货价格以双方最终认定价格为准，且采购人有权更换供货方。

（五）伴随服务要求：

- 产品附件要求：同配置要求。

- 产品升级服务要求：如有配套软件系统，提供终身免费升级

- 安装：投标人免费负责送货至医院指定地点，免费安排卸货及安装。

- 调试：在货物到达使用单位后，投标人应在7天内派工程技术人员到达现场，在招标人技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。

- 提供技术援助：提供7×24小时的应急维修服务，全国各地设有售后服务网点，提供24小时的电话服务，负责各地的维护和技术咨询等服务。维护中心由专职工程师负责随时为用户免费提供技术咨询服务。

- 培训：免费提供培训，直至用户完全掌握设备，并对用户的维修人员提供全方位培训。提供免费的技术咨询且无期限限制。

- 验收方案：设备安装、调试、培训后，经过双方确认现场运行，设备的各项性能指标均能达到招标要求的，按照院方规定签署设备验收文件。