**一、项目名称**

上海交通大学医学院附属新华医院包埋盒打号机竞争性磋商招标采购项目

**二、项目参数:**

**（一）名称**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| 1 | 包埋盒打号机 | 1台 |

1. **最高限价**

人民币35万元

**（三）资格条件**

（1）具有合法经营资质的独立法人、其他组织；

（2）如果供应商为报价货物制造商，应按照国家有关规定提供《中华人民共和国医疗器械生产企业许可证》或《第一类医疗器械生产备案凭证》；如果供应商为经营销售企业，应按照国家有关规定提供《中华人民共和国医疗器械经营企业许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》。供应商的生产或经营范围应当与国家相关许可保持一致；（报价货物按照医疗器械管理时适用）

（3）供应商提供报价货物递交响应文件截止日在有效期内的《中华人民共和国医疗器械注册证》或《第一类医疗器械备案凭证》。报价货物的规格型号应当与《中华人民共和国医疗器械注册证》或者《第一类医疗器械备案凭证》中的规格型号保持一致；（报价货物按照医疗器械管理时适用）

（4）为报价货物制造厂家，或具备合法代理资质的经营销售企业；

（5）在参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）在参加采购活动前三年内，未有过行贿犯罪记录；

（7）未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单；

（8）本项目不接受联合体参与。

**（四）、性能及技术参数：**

**一）、应用场景**

医技楼4楼病理科。

**二）、技术参数与要求：**

★1. 非接触式喷墨打印技术;

★2、 墨盒连续打印容量≥200,000张切片；

3、 打印速度≤4.5秒/个包埋盒；

▲4、 打印字符可保存≥30年不褪色，并耐磨、耐腐蚀、耐刮，打印字迹清晰。

5、 至少兼容HIS、PIS、LIS、PACS系统，也可通过虚拟打印机形式或缓存文件形式打印；

▲6、 打印过程不会产生化学挥发物、有害气体、气溶胶及烟尘，无需安装空气过滤系统。

7、 设备可至少连接电脑打印，单机打印，扫描枪扫描打印，可按顺序打印或优先插入优先打印；

8、 带自动收集功能，每个托盘收集≥30个包埋盒，一次可以收集≥10个托盘（≥300个包埋盒），具有收集托盘满载检测功能，收集托盘满载后设备自动停止打印，收集托盘内的包埋盒可即打即用随时取出；

9、包埋盒上载数量≥6个包埋盒上载槽，单槽容纳量≥50 个，一次装载≥300个不同颜色的包埋盒（上载量最大可扩展至≥750个包埋盒）；

▲10、 送盒方式采用夹取式送盒机构，送盒机构自动夹取包埋盒进行输送出盒，输送过程中包埋盒被送盒机构稳固夹持；

11、采用重复定位精度=±5arc-sec高精度旋转式上料转盘，定位精准可控。上载槽采用铝合金材质，避免阻力过大导致包埋盒下落不顺问题。；

12、可打印至少包含中英文各国字符和符号、数字、罗马数字，windows系统自带的各种字体和字号以及特殊符号、图形、LOGO、条码、二维码、QR码；

13、≥10英寸一体化触摸显示屏，内置windows系统，可进行单机操作，无需外接电脑；

14、打印分辨率≥600dpi；

**（五）商务要求**

**一）、技术服务要求**

**1、售后服务要求**

1）、质保期：原厂全保，自验收合格之日起≥5年，提供原厂售后服务承诺函。

2）、响应时间：7×24小时电话响应，24小时上门

3）、维保内容与价格：质保期后，维保费用以双方最终认定价格为准，原则上不超过设备总价的5%。以双方最终认定价格为准，且采购人有权更换服务方。

4）、备品备件供货价格：不得超过市场价格的50%。投标时需填写上述价格，出质保期后，上述产品供货价格以双方最终认定价格为准，且采购人有权更换供货方。

**2、伴随服务要求（相关费用包含在投标总价中）：**

1）.安装：免费现场安装

2）.调试：免费现场调试

3）.提供技术援助：免费提供技术援助

4）.培训：免费提供人员培训

5）.验收方案：现场验收

**二）、商务条款**

1.交货期：合同生效之日起且收到采购人通知后30日内完成。

2.交货地点：采购人指定地点。

3.付款方式：合同签订验收合格后三个月支付全款。