一、项目名称

上海交通大学医学院附属新华医院奉贤医用显示器批量采购项目

二、项目参数

（一）最高限价：人民币45万元

（二）资格条件

（1）应为法人、其他组织或者自然人，具有独立承担民事责任的能力；法人的分支机构以自己的名义参与本项目采购活动时，应提供依法登记的相关证明文件和由法人出具的对本项目采购活动承担全部直接责任的授权书；自然人应提供身份证明文件；

（2）供应商为代理商的，应提供有效的生产厂家授权书或合法获得该产品的其他证明。

（3）在参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（4）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单的供应商；

（5）本项目不接受联合体响应。

（三）主要功能及技术参数：

- （一）采购清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3百万像素医用显示器 | 9 | 台 |
| 2 | 5百万像素医用显示器 | 3 | 台 |
| 3 | 阅片桌椅 | 12 | 套 |

（二）应用场景：奉贤院区放射科

（三）技术参数

| 序号 | 名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3百万像素医用显示器 | ★1、屏幕尺寸≥ 21英寸 2、屏幕分辨率竖屏≥2048*1536；横屏≥1536*2048。 3、横竖屏转换，支持横竖屏转换，屏幕可旋转自适应，不用软件调整。 4、显示内容，彩色灰阶成像。 ▲5、最大亮度≥1000cd/m2。 ▲6、DICOM校准亮度，显示器全生命周期内校准亮度≥500 cd/m2，提供产品彩页及产品官网截图佐证。 7、对比度≥1400:1。 8、可视角≥178度(水平/垂直)。 9、彩色支持≥30bit。 ▲10、响应时间≤15ms。 ▲11、同显示器品牌医用显卡：≥2GB图像内存，64位内存接口，支持10BIT灰阶及30BIT色彩度；提供彩页及产品官网截图佐证 12、医疗级电源，配备医疗认证的的电源供电。 13、屏幕亮度均匀技术，配置ULT亮度均一技术，使整个屏幕从中心到四角各个位置显示均匀一致，提高图像显示的准确度。 14、前置校准传感器，前置一体化高精度传感器，可定时自动检测并实时进行DICOM校准，提供产品官网截图作证。 15、环境光补偿，配置环境光补偿，可手动调节环境模式，显示器会根据不同阅片环境光线自动调整。 16、辅屏亮度自动调节，在多显示器浏览时，工作主屏亮度不变，辅屏亮度自动降低，无需手动调整，从而减少由辅屏带来的光线干扰。 ★17、DICOM 质控校正：具备原厂质控软件，具备在线和本地可以对显示器是否符合DICOM标准测量及自动校准。并自动生成检测报告； 18．★认证：具备CCC认证 |
| 2 | 5百万像素医用显示器 | ★1、屏幕尺寸≥ 21英寸。 2、屏幕分辨率≥5.8MP（2100x2800像素）。 3、横竖屏转换,支持横竖屏转换，屏幕可旋转自适应，不用软件调整。 4、显示内容,灰阶彩色成像。 5、外壳,采用绝缘非金属材料外壳。 6、最大亮度≥1300cd/m2。 ▲7、DICOM校正亮度：显示器全生命周期内校准亮度≥600cd/ m²，提供产品彩页及官网截图佐证。 8、对比度≥1400：1。 9、显示屏色彩≥30bit。 10、响应时间≤12.5ms。 ▲11、同品牌医用显卡：≥4GB图像内存，96GB/秒带宽，128位内存接口，支持10BIT灰阶及30BIT色彩度；提供产品官网截图佐证 12、医疗级电源,配备医疗认证的电源供电。 ▲13、乳腺断层功能显示技术：能够精准显示运动和多帧图像 14、环境光补偿,配置环境光补偿，可手动调节环境模式，显示器会根据不同阅片环境光线自动调整。 15、辅屏亮度自动调节，在多显示器浏览时，工作主屏亮度不变，辅屏亮度自动降低，无需手动调整，从而减少由辅屏带来的光线干扰。 16、屏幕亮度均匀：配置ULT亮度均一技术，使整个屏幕从中心到四角各个位置显示均匀一致，提高图像显示的准确度。 17、前置校准传感器，前置一体化高精度传感器，可定时自动检测并实时进行DICOM校准，提供产品官网截图佐证 ★18、DICOM 质控校正：具备原厂质控软件，具备在线和本地可以对显示器是否符合DICOM标准测量及自动校准。并自动生成检测报告。 ★ 19、认证：中国CCC强制安全认证 |
| 3 | 阅片桌椅 | ▲1、桌面宽度≥140cm，深度≥60cm。 2、内置电源。 ▲3、配置双屏支架，≥6向调节。 ▲4、马达电动调节，升降速度≥30mm/s，可预设高度物理按键≥3个（带陀螺仪平衡和久坐提醒以及遇阻回退），调节高度≥480mm，满足坐位和站立位阅片需要）。 5、配备独立可调节背景灯光和书写灯光，LED 光源，色温2800K-3200K。 6、需采用高强度抑菌桌面。 |

（四）售后服务要求

- 响应时间：2小时内响应，24小时内到现场。

- ★保修年限：3百万像素医用显示器：≥五年原厂质保，包含≥35000小时背光保修；5百万像素医用显示器：≥5年原厂质保，包括≥40000⼩时背光保修；阅片桌椅：≥5年原厂质保。

3.	维保内容与价格：质保期后，维保费用以双方最终认定价格为准，原则上不超过设备总价的5%。以双方最终认定价格为准，且采购人有权更换服务方。

4.	备品备件供货价格：不得超过市场价格的50%。投标时需填写上述价格，出质保期后，上述产品供货价格以双方最终认定价格为准，且采购人有权更换供货方。

（五）伴随服务要求：

- 产品附件要求：同配置要求。

- 产品升级服务要求：提供终身免费升级

- 安装调试：由原厂工程师提供安装调试。

- 提供技术援助：由原厂工程师提供技术援助。

- 培训：免费提供培训，直至用户完全掌握设备，并对用户的维修人员提供全方位培训。

- 验收方案：设备安装、调试、培训后，经过双方确认现场运行，设备的各项性能指标均能达到招标要求的，按照院方规定签署设备验收文件。

二、商务条款

1. 交货期：中标人应在合同生效的30天内，向招标人交付上述设备。

2.交货地点：中标人应根据招标人要求送到指定地点。

3.付款方式：招标人在设备验收合格后三个月内付清全款。