一、项目名称

上海交通大学医学院附属新华医院临清路工程中心实验室建设仪器设备采购一(3&4)采购项目

二、项目参数

（一）最高限价

包件一：人民22.108万元；包件二：人民23.492万元；具体详见各包件分项最高限价。

（三）资格条件

（1）应为法人、其他组织或者自然人，具有独立承担民事责任的能力；法人的分支机构以自己的名义参与本项目采购活动时，应提供依法登记的相关证明文件和由法人出具的对本项目采购活动承担全部直接责任的授权书；自然人应提供身份证明文件；

（2）在参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（3）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单的供应商；

（4）供应商为代理商的，应提供有效的核心产品生产厂家授权书或合法获得该产品的其他证明。

（5）本项目不接受联合体响应。

（四）功能及技术参数：

包件一：凝胶成像仪等设备/1批

- 采购清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 分项最高限价（万元） | 是否为核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 凝胶成像仪 | 1台 | 10 | 是 |
|  | 琼脂糖水平电泳仪 | 6台 | 1.17 | 否 |
|  | 低压电泳仪电源 | 2台 | 2.24 | 否 |
|  | 蛋白电泳仪 | 2台 | 3.84 | 否 |
|  | 小型转印槽 | 2台 | 1.308 | 否 |
|  | 半干电转仪 | 1台 | 0.81 | 否 |
|  | 湿式电转仪 | 2台 | 1.3 | 否 |
|  | DNA电泳槽 | 2台 | 1.44 | 否 |

- 主要功能及工作原理：

1、凝胶成像仪：主要应用于生物医学、医药领域，为科研人员提供了分析凝胶图像及其它生物学条带的途径。

- 应用场景：广泛应用于生物学，医学，材料科学等领域

- 技术参数

- 凝胶成像仪

- 应用范围：

  - 核酸、蛋白样品检测：适用于DNA、RNA、蛋白等凝胶成像；

  - 蛋白化学发光检测：Western blot、Southern blot、Northern blot、Dot blot等发光实验

  - 其他应用：各种杂交膜，蛋白转印膜，培养皿菌落计数，酶标板，点杂交，蛋白芯片，电化学等

- 全自动控制一体式机箱：双层PC/ABS材质暗箱，电脑实现全自动控制，确保完全密闭

- 导轨式双位载物样品平台，兼容拍摄样品厚度0.01-10cm

- 拍摄面积≥20cm×20cm

- 外围尺寸≤45×76×40cm

- 高灵敏度科研级深度制冷CCD相机

- CCD芯片：科研级芯片

- 制冷方式：三级-半导体热电式TEC制冷

- ▲制冷温度：相对制冷温度≤-65℃，不随环境变化而变化

- 像元尺寸: ≥4.54um×4.54um

- CCD阵列：≥2688*2200

- 分辨率：≥600万像素

- 感光效率：≥75% @600nm，可检测低于阿克级蛋白样品

- 暗电流：≤0.00015e-/p/s @-30℃

- 读出噪声≤4e-RMS@650KHz

- 线性范围：0-65535灰阶

- 数据传输：USB3.0图像传输线及专业级串口控制线

- ▲电动镜头:F值≤0.8

- 照明方式：紫外/白光模式，302-320nm紫外光源，全波段白光

- 紫外透射光源，自动定时关闭，开门自动关闭紫外

- ▲全自动滤光片轮，预留位置≥5位，配置590nm滤光片

- 拍摄软件功能：具有实时图像采集软件，可用于核酸、蛋白电泳凝胶图像和化学发光图像的采集工作

- 具有自动曝光和手动曝光功能，可以实时自动曝光

- 具有单次成像和多次序列成像功能，曝光时间可累加

- 具有序列图像一键式保存功能

- 实现图像采集、灰度分析、Marker叠加等功能独立操作，方便拍照及分析同时进行

- 具有图像旋转、裁剪、反色等处理功能，进行图像优化处理

- 自动识别泳道条带、自动计算泳道中各条带的密度积分和峰值、计算分子量大小及条带的迁移率，可进行蛋白纯度及等电点分析

- 分析数据能输出至Excel及TXT文件

- 琼脂糖水平电泳仪

- 制胶器模具成型，可以制作四种尺寸不同的胶

- 透明上盖开孔式设计，便于散热，方便观察

- 凝胶托盘带有荧光标尺，便于观察

- 高柔韧性导线，开盖断电，确保安全

- 聚碳酸酯注塑成型，无渗漏

- 可拆卸电极架及电极头，方便彻底清洗和维修

- 外型尺寸：L × W × H）：≥310 × 150 ×120mm

- 凝胶板规格：（L×W）：大胶 ≥120×120mm；宽胶≥120x60mm ；长胶 ≥60x120mm；小胶 ≥60 × 60mm

- 试样格：

  - 2+3 齿（ 2.0mm 厚），6+13 齿（ 2.0mm 厚）

  - 8+18 齿（1.0mm+1.5mm 厚）

  - 11+25 齿（1.0mm 厚）可用排枪加样

- 缓冲液总容量：≥650ml

- 低压电泳仪电源

- 组输出(可同时连接四个电泳槽）

- 输出定时/计时控制

- 自动无负载输出保护

- 自动过载和短路保护

- 自动记忆工作状态

- 3位数显，1位状态显示

- 可层叠防滑动机箱

- 电压:5~600V,递增单位:1V

- 电流:5~800mA,递增单位:1mA

- 定时:0~999分,递增单位:1分钟

- 蛋白电泳仪

- 凝胶数：1–4

- 凝胶尺寸（宽 x 长）

  - 预制： ≥8 x 6cm；手灌： ≥8 x 7 cm

- 玻璃板尺寸：

  - 短板：≥10x 7 cm

  - 玻板：≥10 x 8 cm

- 2块凝胶的缓冲液总体积：≥700 ml

- 4块凝胶的缓冲液总体积：≥1000 ml

- 运行时间：≥35分钟（在 200 V 恒定电压下）

- 小型转印槽

- 一小时内完成至少四块小型胶电泳

- 平行排列的灌胶架能同时灌制两块凝胶

- 一天内完成双向凝胶电泳4凝胶垂直电泳系统，凝胶厚度0.75 mm，包括配套模块，2个铸造支架，4个铸造框架，10孔梳子，5个短板和5个隔板

- 半干电转仪

- 槽体采用高强度聚碳酸脂材料注塑成型

- 镀铂金的钛合金板和不锈钢板阴极，保证可靠地转移效果

- 最大可转印24×16cm的凝胶

- 平板式阳极可根据不同厚度的叠层凝胶自动调节压力，方便实验操作

- 装配设计需保证已叠加的转印三明治不产生移动

- 能转移多块并排放置或叠放的凝胶

- 60分钟内可快速完成转印

- 开盖断电设计

- 湿式电转仪

- 特点：1小时内转印2 块7.5 x 10 cm 凝胶；也可进行低强度的过夜转印

- 电极丝相距4cm

- 颜色标记的转印夹和电极，确保转印过程中凝胶的正确定向

- 内置冷却装置，快速吸收转移过程中产生的热量

- 可作为完整的独立设备，也可作为转印槽的缓冲液槽和盖兼容模块

- 最大凝胶尺寸(W x L)：≥10 x 7.5cm

- 缓冲液要求：≥450 ml

- 凝胶容量：≥2 块凝胶，≥2块预制胶

- DNA电泳槽

- 电泳槽可分离至少30 个样品；支持7 cm和 10 cm 凝胶实验运行。

- 在 60 V 电压下分离 lambda DNA 的 EcoRI 或 HindIII 酶切产物，小于等于 1.5 小时。在 150 V 下，小型 DNA 片段在15 分钟内可分离。

- 兼容预制胶，节省时间并允许进行高度可重复的分离，包括一个缓冲液槽、一个带电缆的安全盖和一个水平测量器。

- 技术服务要求

（1）售后服务要求

- 响应时间：维修响应时间不超过4小时，到达现场时间不超过24小时。

- 保修年限：≥5年

- 维保内容与价格：质保期后，维保费用以双方最终认定价格为准，原则上不超过设备总价的5%。以双方最终认定价格为准，且采购人有权更换服务方。

- 备品备件供货价格：不得超过市场价格的50%。投标时需填写上述价格，出质保期后，上述产品供货价格以双方最终认定价格为准，且采购人有权更换供货方。

（2）伴随服务要求：

- 产品附件要求：同配置要求

- 安装调试：由原厂工程师安装调试

- 提供技术援助：由原厂工程师提供技术援助。

- 培训：由原厂工程师提供培训，直到用户临床熟悉掌握为止

- 验收方案：根据技术参数要求由医院进行验收

包件二：样品制备设备/1批

- 采购清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 分项最高限价（万元） | 是否为核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 全自动样品快速研磨仪 | 1台 | 3.86 | 是 |
|  | 超声波细胞粉碎机 | 1台 | 1.16 | 否 |
|  | 加热搅拌器系列 | 1台 | 0.65 | 否 |
|  | 真空泵 | 2台 | 0.32 | 否 |
|  | 水浴锅（三孔三控恒温水浴锅） | 2台 | 0.42 | 否 |
|  | 漩涡混合器 | 3台 | 0.384 | 否 |
|  | 液氮生物容器（液氮罐） | 1台 | 1.50 | 否 |
|  | 鼓风干燥箱 | 2台 | 0.924 | 否 |
|  | 电热恒温水槽 | 2台 | 0.64 | 否 |
|  | 制冰机 | 1台 | 1.45 | 否 |
|  | 台式离心机 | 4台 | 2.08 | 否 |
|  | 冷冻台式离心机 | 2台 | 3.75 | 否 |
|  | 办公设备 | 4套 | 2.325 | 否 |
|  | 多功能一体机 | 2台 | 0.50 | 否 |
|  | 投影仪 | 1台 | 0.50 | 否 |
|  | 微波炉 | 1台 | 0.049 | 否 |
|  | 金属浴 | 1台 | 0.85 | 否 |
|  | 8联管离⼼机 | 1台 | 1.41 | 否 |
|  | 电子天平 | 1台 | 0.72 | 否 |

- 主要功能及工作原理：主要用于动植物组织细胞破碎匀浆、材料分散制备、样品混匀振荡。

- 应用场景：广泛应用于生物学，医学，材料科学等领域。

- 技术参数

  - 全自动样品快速研磨仪

- 应用领域： 动植物组织细胞破碎匀浆、材料分散制备、样品混匀振荡；

- 液晶显示：微电脑控制，大屏幕≥7寸液晶屏，显示工作状态；

- ▲最大处理样本量：≥192个；

- 研磨原理：垂直往复撞击模式；

- ▲研磨速度：≥0-2000次/分钟；

- 适配器材质：研磨专用深孔板或定制高分子材料适配器；

- 研磨方式：湿磨、干磨、低温研磨；

- 研磨位置: ≥2个；

- 含自动锁紧装置；

- 含自动进样装置；

- 传感器自动感应样品；

- 工作时系统电动垂直锁门，全程保护；

- 结束时系统电动垂直开门样品出仓；

- 工作时间 ：0秒-99分钟，支持用户自行设定；

- 研磨球材料： 合金钢、铬钢、氧化锆、碳化钨、石英砂；

- ▲研磨仪可以提供系统对接的软件驱动命令，可以通过RS232连接进行系统对接

  - 超声波细胞粉碎机

- 工作频率：20-25Khz 频率自动跟踪

- 显示方式：≥7寸TFT触摸屏显示

- 超声时间设定:0.1秒—9.9秒

- 间歇时间设定:0.1秒—99.9秒

- 全程时间设定：1分—999分

- 超声功率：900W（1%-99%）连续可调

- 随机变幅杆：≤Φ6mm

- 配置变幅杆：Φ2 mm、Φ3 mm、Φ10 mm、Φ15 mm

- 破碎容量：≥0.2-600ml

- 占空比: ≥0.1-99.9%

- 温度调节范围：≥1-99℃

  - 加热搅拌器

- 具备搅拌和磁耦合功能

- 温度调节1℃为增量

- 高温报警功能，在加热表面超过50℃时突出显示，防止意外烫伤

- 有自动过温保护功能

- 陶瓷或铝制加热面板供选择

- LED 显示屏易于读取温度和搅拌速度

- 前面板凸起的设计，防止样品溶液损坏控制面板

- 配置防溅保护罩

- 多种面板尺寸，适用于不同容量的样品溶液

- 搅拌器与加热磁力搅拌器，配置搅拌子

- 承重≥11Kg

- 控温范围：≥陶瓷30-540℃

- 加热至最高温 ( 空载时 )：≤8 分钟

- 操作环境温度：5°C ~ 35°C

  - 真空泵

- 设有消音装置。

- 设有停泵防回油装置。

- 设有气镇阀，可抽除少量水蒸气。

- 排气口设有油雾捕集器，可避免环境污染。

- 抽速(L/S)	：≥2

- 极限分压强(Pa) ：≤6x10-2

- 转速(r.p.m)：≥1400

- 电机功(Kw)：≤0.37

- 进气口直径(mm)：≤6.5；≤13；≤25

  - 水浴锅（三孔三控恒温水浴锅）

- 控温范围： ≤RT+5-100℃

- 温度波动：≤±0.5℃

- 控温精度：≤0.1℃

- 消耗功率：≤800W

- 工作室尺寸：≥150×130×110mm×3孔

- 外形尺寸：≤510×255×310mm

- 电源电压：≤AC220V 50Hz

  - 漩涡混合器

- 电源：	220V

- 功率：	≤40W

- 转速：≥2800转/分

- 工作方式：	连续、点触、调速

- 工作台：	碗型、平板型可调换

- 外形尺寸：	≤170×120×170mm

  - 液氮生物容器（液氮罐）

- 采用高强度铝合金制造；

- 外壳采用喷塑技术

- 几何容积（L）≥175

- 静态液氮蒸发量（L/D）≤0.95

- 静态液氮保存期（天）≥184

- 方提筒数量（个）≥6/7

- 方提筒尺寸（mm）≤142×144

- 盒子尺寸（mm）≤134×134

- 方提筒层数（个）≥10

- 安瓶数量（个）≥6000/7000

  - 鼓风干燥箱

- 加热元件：电热丝

- 加热元件数量：≥2支

- 加热功率：≤9KW

- 工作电源：≤220V/50HZ

- 工作温度：室温+10～300℃

- 恒温灵敏度：≤±1℃

  - 电热恒温水槽

- 控温范围： RT+5-65℃

- 温度波动：≤±0.1℃

- 控温精度：≤0.1℃

- 水泵流量：≥4L/min

- 消耗功率：≤1000W

- 工作室尺寸：≤500×300×200mm

- 外形尺寸：≤655×337×300mm

- 电源电压：≤AC220V 50Hz

  - 制冰机

- 日产冰量：≥40Kg/24h

- 储 冰 量：≥15Kg

- 耗 水 量：≤1.9L/h

- 冷却方式： ≤风冷式

- 压缩机功率：≤1/6HP

- 仪器重量：≤63Kg

- 电源要求：≤220V/50Hz/400W

- 外形尺寸：≤W500 × D570 × H800mm

  - 台式离心机

- 台式，机壳采用全钢制结构，不锈钢腔体。

- 具有恒温功能，适用于核酸提取实验。

- 可预防试剂接触人体。

- 最高转速≥5500r/min

- 最大相对离心力≥5220xg

- 温度精度≤±1℃

- 温度范围≥-20℃~+40℃

- 定时范围≥	0~99min

- 电机：变频电机、微机控制

- 噪声≤50dB(A)

  - 冷冻台式离心机

- 机壳采用全钢制外壳，喷塑处理，内置不锈钢腔体；

- 采用CPU控制系统，微控制器可自动计算及设置离心力RCF值；

- 交流变频电机驱动，速度范围≥0~5500rpm，精确度 ≥10rpm；

- 离心转速与离心力步增调节为≥10rpm/10 g，时间控制：≥0-99分钟59秒，倒计时一分钟时以秒倒计时；

- 不锈钢腔体，适于持续使用，充气弹簧，机械锁开盖确保安全；

- 配有门盖保护、电子式不平衡探测系统，可以对离心机过程实时监控，确保仪器安全运行。

- 可适配超10种不同容量转头，满足不同实验需求；可配备采血管脱帽分离一体专用转子，一机多用；

- 并可根据用户需求提供适配器，实现一个机器一个转头使用不同容量样本离心。

- 所有转头和适配器材料都可进行高温高压消毒；

- 运行结束时，有蜂鸣声提示，可选择运行结束自动开门，和运行结束不开门两种模式；

- 国际标准无氟R404制冷剂制冷，环保压缩机。

- 转子自动识别功能，以防误操作超速运行；配置触摸屏

- USB 端口，可连PC端；

- 生产厂家具备 ISO9001以及ISO13485 认证。

- 不低于7寸LCD彩色液晶显示，智能触摸屏同时显示所有参数；

- 运转结束、出错时，声音信号提示，同时停止运转，并显示错误代码，帮助排除故障；

- 不低于10个升降档位控制（0档为自由停车），10个程序存储，随时调取使用。

  - 办公设备

- 办公电脑：不低于i5处理器，采用双通道DDR 4 3200MHz的内存条，容量为不低于16GB。采用不低于1TB的固态硬盘

- 定制沙发（1套）：三人位：≥2.03米*0.8米*0.8米，单人位：≥20.7米*0.8米*0.86米，西皮面料，内部填充高密度回弹海绵，生产厂家具备ISO9001质量管理体系认证证书

- 定制椅子（3把）：颜色可选，生产厂家具备ISO9001质量管理体系认证证书

  - 多功能一体机

- 最大处理幅面： A4

- 耗材类型：鼓粉一体

- 耗材容量≥1500页

- 预热时间0秒预热

- 双面功能：手动

- 打印功能：

  - 黑白打印速度：≥20ppm

  - 打印分辨率：≥600×600dpi

  - 首页打印时间：≤9.5秒

- 复印功能

  - 复印速度	≥20cpm

  - 复印分辨率：黑白：≥300×300dpi，彩色和图形：≥400×600dpi

  - 连续复印≥1-99页

- 扫描功能

  - 扫描控制器：标准配置

  - 扫描类型：平板式

  - 扫描速度黑白：≥7ppm，彩色：≥5ppm

  - 投影仪

- 投影技术：	DLP

- 显示芯片：≥0.33英寸DMD

- 标准分辨率：≥1080P（1920*1080）

- 最高分辨率：≥4K（3840*2160）

- 光源类型：	LED灯

- 投射比：≥1.2:1

- 存储容量：≥RAM：2GB

- 操作系统：≥GMUI5.0

  - 微波炉

- 容量（L）≥20

- 内胆材质：喷涂内胆

- 平板：玻璃转盘

- 微波炉门板：镜面

  - ⾦属浴

- 温度范围：-10℃~100℃

- 时间设定：1min-100h

- 温度稳定性@40℃：≤±0.3℃

- 显示精度：≤0.1℃

- 升温时间 (20℃ - 100℃)：≤15min

- 降温时间：≤25分钟(20℃降至0℃) (环境温度为20℃检测)

- 标配模块：35孔*1.5/2.0ml

- 编程功能：≥5组

  - 8联管离⼼机

- 工作条件：环境温度10～30℃，额定电压220V，频率50Hz。

- 外形尺寸（长*宽*高mm）≤600*465*335。

- 重量≤52kg。

- 输入功率≤1300W 。

- 离心腔材质：不锈钢，避免腐蚀性物质侵蚀。

- ≥7英寸多点触控液晶屏，可戴手套直接操作。

- 三级磁感应智能转子识别，自动读取转子号及参数自动调节，确保人机安全。

- 用户可自由输入转速、离心力、时间和温度，离心过程中可改变参数值。

- 最高转速≥20000r/min，最大相对离心力≥31695Xg，转速精度为±1r/min。

- 最大容量：≥4*750ml。

- 定时范围：1min~99h59min59s，自由设定离心时间。

- 整机噪声：最高转速≥20000r/min下，噪音值≤65dB，整机振幅＜0.003μm。

  - 电子天平

- 背光液晶显示屏

- 普通电池供电，可在任何地方称重

- 量程：≥2200 g；

- 读数精度:≤0.01 g；

- USB：RS232；

- 带有过载保护

- 技术服务要求

（1）售后服务要求

- 响应时间：维修响应时间不超过4小时，到达现场时间不超过24小时。

- 保修年限：≥5年

- 维保内容与价格：质保期后，维保费用以双方最终认定价格为准，原则上不超过设备总价的5%。以双方最终认定价格为准，且采购人有权更换服务方。

- 备品备件供货价格：不得超过市场价格的50%。投标时需填写上述价格，出质保期后，上述产品供货价格以双方最终认定价格为准，且采购人有权更换供货方。

（2）伴随服务要求：

- 产品附件要求：同配置要求

- 安装调试：由原厂工程师安装调试

- 提供技术援助：由原厂工程师提供技术援助。

- 培训：由原厂工程师提供培训，直到用户临床熟悉掌握为止

- 验收方案：根据技术参数要求由医院进行验收

（五）商务条款

1. 交货期：中标人应在合同生效的30天内，向招标人交付上述设备。

2.交货地点：中标人应根据招标人要求送到指定地点。

3.付款方式：招标人在设备验收合格后三个月内付清全款。