上海交通大学医学院附属新华医院

比 价 文 件

项目编号：BJZC250663

项目名称：心内科手术同质化系统

采购与招标管理中心

二〇二五年八月

新华医院采购与招标管理中心现就 心内科手术同质化系统（项目编号： BJZC250663）进行采购，按照相关规定，本次采购的项目采用比价方式组织实施，现邀请贵单位前来报价。

目录

第一部分  报价人须知表

第二部分  采购需求

第三部分  评审办法

第四部分  格式附件

第一部分 报价人须知表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 心内科手术同质化系统 |
| 2 | 招标编号 | BJZC250663 |
| 3 | 最高限价 | 本项目采购最高限价金额：人民币206360.00元 |
| 4 | 采购方式 | 院内比价 |
| 5 | 采购人 | 单位名称：上海交通大学医学院附属新华医院 地 址：上海市控江路1665号 联 系 人：罗老师 电 话：021-25076575 |
| 6 | 采购内容 | 具体要求详见比价文件—第二部分采购需求。 |
| 7 | 项目完成时间 | 合同签订后30天内完成安装、调试并通过验收。 |
| 8 | 报价货币 | 响应文件须采用人民币报价。 |
| 9 | 报价人资格要求 | 1）中华人民共和国境内注册的法人或其他组织； 2）参加本次招投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录; 3）投标人须具备有履行合同所必须的财务、技术和能力，并能按招标文件要求供货，可承诺和履行招标文件的各项规定； 4）“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，提供网站查询截图，采购中心查询确认 5）报价人须提供相关软著证明 |
| 10 | 是否接受 联合体报价 | 不接受 □接受 |
| 11 | 公告发布媒体 | 上海交通大学医学院附属新华医院官方网站 |
| 12 | 现场踏勘 | 不组织 □ 组织 |
| 13 | 领取比价文件 时间及地点 | 时间：即日起到2025年9月1日 地点：公告附件 |
| 14 | 报价有效期 | 报价截止之日起90日历日 |
| 15 | 响应文件递交截止 时间、地点 | 时间：2025年9月1日上午11时00分 地点：上海市杨浦区控江路1665号科教楼201室 |
| 16 | 谈判会 时间、地点 | 时间：另行通知 地点：另行通知 |
| 17 | 响应文件的组成 | 响应文件按下列顺序应包括： 1、报价书 （附件1） 2、报价一览表 （附件2） 3、分项报价表 （附件3） 4、技术标文件 （附件4） 5、对供应商的资格要求 （附件5） 6、法定代表人资格证明书 （附件6） 7、法定代表人授权书（原件，如法定代表人未到开标现场需提供）（附件7） 8、报价承诺函 （附件8） 9、无利害关系声明和递交比价文件前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声（附件9 表1） 10、对比价文件的真实性、合法性承诺函 （附件9 表2） 11、报价人认为需加以说明的其他内容。 |
| 18 | 响应文件份数 | 正本 1 份、副本 1份、电子文档（U盘，PDF） |
| 19 | 评审方法 | 见比价文件第三部分 |
| 20 | 如发生此列情况之一，报价人的报价将被拒绝 | - 未按规定获取比价文件的； - 在递交截止时间后送达响应文件的； - 报价人名称与报名时不一致的； |

第二部分 采购需求

- 项目简介

- 货物名称：心内科手术同质化系统

- 采购数量：

- 主要功能及工作原理：术间全景、DSA、IVUS、OCT、三维、多导/监护实时信号采集、5G手术示教、实时直播、云端存储回放、多终端交互及移动返看。‌目标：‌ 构建手术同质化示教体系，实现教学资源共享与远程协作，推动学科高质量发展。手术示教终端设备实时采集术间医疗影像及音频，通过5G网络，通过公有云SaaS平台与其它端进行实施交互与通讯。支持多终端高清直播、录制及远程交互，实现手术全流程数字化示教与资源共享。

- 应用场景：用于心内科介入导管室手术示教、远程带教、实时直播及高清录制，支持跨区域学术交流与教学资源数字化管理，提升手术标准化水平和临床教学效率。

- 技术参数要求

以下参数要求标注“★”号即实质性参数项，必须响应，如不满足，按无效报价处理；标注“▲”则为重要参数项，本项目不满足，按无效报价处理；无标识则为一般参数项。一般参数项要求均需满足，如不满足则按无效报价处理。“★”项及“▲”项必须响应且提供实质性支持文件包括但不限于产品白皮书，视频资料等。

（一）手术同质化系统SaaS平台 （1套）

1 重要技术参数（提供系统设置截图）

1.1‌ ▲视频支持60fps帧率，并向下兼容；

‌1.2‌ ▲支持320*180、640*360、1280*720、1920*1080、2K、4K的标准分辨率；

‌1.3‌ ▲用户端可同时显示24路医疗设备画面，并可根据需求进行定制扩充；

‌1.4‌ ▲支持多视频源采集：支持采集多个视频源，并可同时以独立窗口显示到交互会诊中，不同的视频源可设置不同的分辨率、帧率和码率；

‌1.5‌ ▲除常见16：9视频分辨率外，需支持医疗设备常见分辨率的设置，包括但不限于1920*1200、1280*1024、1280*768、1024*768、800*600、720*576医疗设备视频信号的采集和显示；

1.6‌ ▲支持虚拟图层标注功能，在手术影像的基础上进行实时进行激光笔、图形、马赛克等多类型标注；

‌1.7‌ ▲语音感知：具备声音源感知能力，客户端可以自动区分当前发声用户，并在界面上给出提醒；支持开关控制；

‌1.8‌ ▲语音激励：具备语音激励能力，可自动根据用户的发言状态，突出显示当前发言用户视频；支持开关控制；

‌1.9‌ ▲密码强度要求： 3种以上复杂度、8位及以上；

1.10‌ ▲客户端登录须支持手机短信验证机制，保障医疗信息安全；

‌1.11‌ ▲管理系统需要使用https加密传输；

‌1.12‌ ▲支持对云台摄像机的远程控制；

‌1.13‌ ▲支持对键鼠可操作的离线医疗设备或工作站进行远程控制；

‌1.14‌ ▲可设置直播/录制内容范围为桌面或程序窗口，可设置清晰度；

‌1.15‌ ▲支持客户端一键发起的云直播，并有醒目的直播提示；

‌1.16 ▲交互会诊中的视频延迟不高于300ms；

‌1.17 ▲支持会诊中直接邀请IM通讯录用户；

‌2 一般技术参数

‌2.1‌ 支持H.265、H.264 VBR、H.264 CBR、VP8、VP9等多种视频编码规格；

‌2.2‌ 多种显示布局，实现焦点突出、全屏放大、多分割画面等显示布局，可由客户端自行选择；

‌2.3‌ 合理的视频带宽控制技术，确保画面清晰连贯同时合理使用带宽；

‌2.4‌ 视频上传码率自适应：当上行带宽不足时，动态匹配码率、分辨率和帧率；

‌2.5‌ 标注功能支持多方同时操作；

‌2.6‌ 视频支持本地录制，可自选录像文件本机储存位置；

‌2.7‌ 支持客户端发起云录制并提供回看功能，支持SDK调用；

‌2.8‌ 支持对接第三方OSS及本地NFS存储；

‌2.9‌ 单服务器支持同时不低于100路视频云录制/云直播；

‌2.10‌ 单服务器支持不低于1000并发观众观看直播；

‌2.11‌ 支持对接第三方CDN，支持RTMPS协议流转发；

‌2.12‌ 支持术间浏览功能：医护人员可浏览多个术间医疗影像设备画面并呼叫加入会诊；

‌2.13‌ 支持视频截图功能，并可在会诊中随时调取与当前画面对比；

（二）5G路由器及流量服务（2台）

1 重要指标参数

无

2 一般技术参数

2.1 5G路由器开机后自动连接网络；

2.2 工业级路由器，支持7*24小时不间断运行；

2.3 不限制流量；

（三）硬件设备（2套）

1 手术示教终端

1.1 重要技术参数

1.1.1▲ 一体化手术示教终端，支持7*24小时不间断运行；

1.1.2 ▲终端设备应至少支持一种国产化操作系统；

1.2 一般技术参数

1.2.1 支持多种推流协议，包含但不限于：RTSP、RTMP、SRT、HTTP FLV、HTTP TS、 UDPHLS、PTE、PTL等；

1.2.2 终端视频输出能力不低于3路，可连接多个显示屏幕输出不同画面；

1.2.3 终端视频采集能力不低于6路，可采集的医疗影像设备包含但不限于：术野摄像机、DSA、IVUS、OCT、三维、FFR、多导、监护等；

    - 支持实时呼叫和值守状态设置，满足不同场景下的即时通讯要求；

    - 无线耳麦，耳麦佩戴部分重量不高于30克，采用一体化充电电；

    - 无线耳麦，充满电后连续通话时间不低于8小时，待机时间不少于7天；

    - 终端应配备不少于4台无线耳麦，满足导管室和控制间对讲需求同时实现远程通话；

2 全景云台摄像机

2.1 重要指标参数

无

2.2 一般技术参数

2.2.1 像素不低于300万，最高分辨率不低于1920*1080；

2.2.2 镜头光学变焦倍数不低于20；

2.2.3 接口需要包含HDMI、3G-SDI、LAN 、USB3.0；

2.2.4 水平旋转不低于340度，俯仰范围不低于120度；

2.2.5 最大水平转动速度不低于80度/秒，垂直转动速度不低于60度/秒；

2.2.6 支持遥控及系统平台内远控；

2.2.7 支持两种安装方式：吊塔托盘安装或吸顶安装 。

3 术者返看屏

3.1 重要指标参数

无

3.2 一般技术参数

3.2.1 屏幕比例为标准16:9，尺寸不低于32inc ，亮度不低于220cd/m² 屏幕刷新率不低于60Hz；

3.2.2 分辨率不低于3840*2160；

3.2.3 应具备HDMI、USB标准接口；

3.2.4 支持蓝牙、WiFi6等无线通讯协议；

3.2.5 附带移动支架。

- 报价要求

1. 投标人所报的费用应包括设备主机及配置备件的安装调试、培训、配套系统及安装调试等，以及保障设备正常稳定使用的其他费用。

- 售后服务及技术服务要求

- 维保要求

维护工程师为本系统的开发人员或非常熟悉系统的工程师，提供7*24小时在线技术支持服务。

根据合同及技术协议的要求，保修期内，因产品的制造，装配及材料等质量问题造成各类故障或零件损坏，供应商免费提供现场维修或更换相应零配件。

对保修期外的产品，由供应商报价（包括零配件，人员差旅等）费用，确认费用后，供应商及时妥善的安排服务工程师到现场服务。

- 响应时间

7*24小时在线技术支持，30分钟内响应

根据实际情况提供现场技术支持，48小时内完成故障处理。

- 保修时间

硬件设备提供3年免费质保

- 安装调试

‌设备安装：‌ 终端主机、音频设备、摄像头、返看屏需符合手术室无菌及电磁屏蔽标准；全景摄像头应覆盖术野及术者操作区，确保无视觉盲区。

网络配置：‌5G路由器，网络延迟≤100ms，带宽≥20Mbps；

‌调试要求：‌ 完成设备与SaaS平台协议对接，音画同步误差≤300ms；录制内容加密存储（AES-256），支持分级权限调阅。

‌合规性：‌ 供应商施工需符合手术室特殊环境施工规范。

- 技术援助

提供1年免费技术支持，含7×24小时远程响应及48小时现场故障处理；每季度1次系统巡检，重大升级前15天提交兼容性测试方案。

- 培训

‌基础培训：‌ 供应商提供4学时理论课程，涵盖设备操作、系统使用（包含手术示教、手术带教、手术直播、手术录制）及云端资源调阅，培训对象为科室医护及工程师。

‌实操培训：‌ 在安装完成后进行1场模拟手术全流程操作演练。

‌持续支持：‌ 提供线上知识库及操作视频，每半年1次进阶培训（如AI标注功能、权限管理配置）。

- 验收方案

- 所有设备均由厂家送货上门并安装调试、验收。不再收取任何费用。包括设备验收、设备安装、软件安装、设备调试等。

- 五、其他要求

本项目由硬件设备（手术示教与指导终端套装）和服务两部分部分组成。

硬件设备须满足上表“技术参数”部分中硬件技术参数要求；服务部分须满足上表“技术参数”部分中手术同质化系统SaaS服务技术参数和5G路由器及流量服务技术参数要求；

硬件设备部分报价按照2套、三年质保要求提供报价；服务部分中：手术同质化系统SaaS服务按照1年服务提供报价、5G路由器及流量服务按照2台/年提供报价。

六、付款方式

项目验收合格，采购人收到成交人开具的增值税发票确认后，3个月内向成交人支付设备货款的100%。

第三部分 评审办法

综合本项目的特点，根据相关法律法规及医院的规定，本着保护竞争，维护采购工作公开、公平、公正原则，特制定本评审办法，作为选定本次采购成交人的依据。

1、本项目属于院内采购评审限额标准内的项目，按照院内比价的方式组织实施，由采购评审小组进行采购评审。

2、本比价项目在医院官网或其他公众媒体进行公示，公示时间不少于三天。供应商进行报名并按照比价文件要求进行首轮报价，比价小组对供应商资质、信用等进行审核，存在供应商或产品资质不符、列入黑名单、供应商之间存在关联关系等情况的，该供应商视为无效报价。

3、对于首轮有效报价的供应商按照报价金额排序，由低至高选择不超过五家供应商组织现场二次报价。对于首轮有效报价的供应商放弃现场二次报价的，首轮报价视为最终报价。比价小组按照二次报价（最终报价）报院内采购评审小组进行评审。

4、本项目不唱标，直接谈判。谈判前，报价人如系法定代表人出席的则须交验法定代表人证明及本人身份证，如委托代理人出席的则必须交验法定代表人委托书及本人身份证。

5、谈判顺序按报价人递交响应文件先后顺序，后到先谈。比价小组所有成员与报价人逐个进行磋商。谈判内容包括：要求提供的商务文件、技术文件等。

6、比价小组与报价人进行谈判的内容，报价人除当场答复外，还应对谈判中所涉及的澄清、达成的修改或报价资料等在规定的时间内以书面形式提交至比价小组。否则以上资料视为无效报价。

7、本项目按照质量和服务均能满足比价文件实质性响应要求的前提下，以最低价的原则确认最终供应商，最终结果以采购评审小组评审结果为准。

8、比价小组认为报价人的报价明显低于其他通过符合性审查报价人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在谈判现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；报价人不能证明其报价合理性的，比价小组应当将其作为无效报价处理。

第四部分 格式附件

1、报价书 （附件1）

2、报价一览表 （附件2）

3、分项报价表 （附件3）

4、技术标文件 （附件4）

5、对供应商的资格要求 （附件5）

6、法定代表人资格证明书 （附件6）

7、法定代表人授权书（原件，如法定代表人未到开标现场需提供）（附件7）

8、报价承诺函 （附件8）

9、无利害关系声明和递交比价文件前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声（附件9 表1）

10、对比价文件的真实性、合法性承诺函 （附件9 表2）

11、报价人认为需加以说明的其他内容。

注：

1、报价时间：2025年9月1日11：00之前将报价文件送至本院招采经办人处，报价文件全部一式贰份，与电子档（拷贝至U盘）一并密封。

2、参与比价单位的报价文件内容应包括附件内容，报价文件需加盖公章。

3、被授权人提供授权企业近6个月其中1个月的社保记录

采购人：上海交通大学医学院附属新华医院

联系地址：上海市控江路1665号

联系人：罗老师

联系电话： 021-25076575

新华医院采购与招标管理中心                                                                                   2025年8月21日

附件1

报价书（格式）

致    （采购人）        ：

根据贵方为                               项目（编号：       ）的比价邀请，签字代表  （全名职务） 经正式授权并代表报价人  （报价人名称、地址） 提交响应文件正本     份、副本   份、电子文档   份，其他     份。

全权代表宣布如下：

（1）我方针对本次项目的总报价为人民币（大写）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（注明币种，并用文字和数字表示的总报价）。

（2）我方接受比价文件中规定的全部内容。

（3）我方已详细研究了全部比价文件，参考资料及有关附件，我们已完全理解并接受磋商文件的各项规定和要求，对比价文件的合理性、合法性不再有异议。

（4）报价有效期为报价截止之日起      个日历日。

（6）如果在规定的报价截止时间后，我方在报价有效期内撤回报价，将视为自动放弃本项目投标。

（7）我方同意提供按照贵方可能要求的与报价有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的报价或收到的任何报价。

供应商名称：（公章）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

联系人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

联系电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

日期：＿＿年＿＿月＿＿日

附件2、报价一览表

| 序号 | 总报价（RMB） | 其它优惠承诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大写： 小写： |  |  |

（1）若本表与报价格式其他部分在内容上有出入，以本表为准。

（2）上表中“总报价”为所报费用应包含整个项目过程中可能发生的所有费用。报价单位在报价时必须充分考虑本项目所需要求，如果在报价中有缺项和漏项，则将被认为该项的价格已经包含在其他项中。采购人在签订合同的时候，不会对报价单位缺漏项的金额给予补偿。

报价人名称：（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：    年   月  日

附件3、分项报价表（根据项目情况自拟）

| 序号 | 项目 | 数量 | 单价（元） | 合价(元) | 品牌 | 产地（如有） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 总报价（1+2+……） |  |  |  |  |  |  |

（格式自拟，仅供参考）

注：

（1）所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

（2）该表中包含报价人认为完成本项目所需的所有费用,各项费用须列出明细清单。合计总计价应等于“报价一览表”中的报价总价。如果不提供详细单项报价将视为没有实质性比价文件。

报价人名称：（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：    年   月  日

附件4、技术标文件

包括但不限于以下内容：

1、设备参数及配置

2、技术偏离表

3、项目团队（如有）

4、售后服务（包含应急响应等）

5、质保承诺

6、投标人或厂商类似业绩

7、报价方基本情况（见表一）

8、按照比价文件要求提供的其他技术性资料以及报价人认为需要说明的其他事项。

技术偏离表

| 序号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离情况 | 佐证材料页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

请按照比价文件技术参数要求做逐条响应及描述。

应答时，首先对偏离程度明确作出“正偏离”、“无偏离”或“负偏离”的应答，不得以“了解”、“知道”、“注意到”及“部分偏离”等模糊应答，然后作出具体、详细的说明。未做出应答或说明的视作对技术规格的响应。

报价人名称：（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：    年   月  日

表一：投标人基本情况表

投标人基本情况表

| 投标人全称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 法定代表人 |  |  |  |  |  |  | 职务 |  |  |
| 企业性质 |  |  | 授权代表 |  |  |  |  |  |  | 职务 |  |  |
| 邮政编码 |  |  | 电 话 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |
| 单位简介 及 机 构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位优势 及 特 长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单 位 概 况 | 职工 总数 | 人 |  |  |  |  | 生 产 工 人 人 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 工程技术人员 人 |  |  |  |  |  |
|  | 流动 资金 | 万元 |  |  |  |  | 资金来源 |  | 自有资金 |  | 万元 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 银行贷款 |  | 万元 |  |
|  | 固定 资产 | 原值 万元 |  |  |  |  | 资金性质 |  | 生 产 性 |  | 万元 |  |
|  |  | 净值 万元 |  |  |  |  |  |  | 非生产性 |  | 万元 |  |
|  | 主要设施 设备情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企 业 财 务 情 况 | 年度 | 收入总额 |  |  | 利润总额 |  |  | 税后利润 |  |  | 负债总额 |  |
|  | 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 要 货 物 状 况 | 货物 名称 | 上年产量 |  |  | 上年销售值 （万元） |  |  | 主要用户 |  |  |  |  |

纸面不敷时，可以另加页

附件5、对供应商的资格要求

- 具有独立法人资格及相应经营范围；

- “信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单截图。以采购人查询核实为准

- 报价人须提供相关的软著证明

备注：请各供应商根据上述资格条件，提供相关的资格证明文件（营业执照副本复印件1份、其他上述提及的资格证明文件复印件各1份。所有复印件需加盖公章。

供应商名称：（公章）

日期：

附件6、法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

（法定代表人姓名）系（供应商全称）的法定代表人。

特此证明

法定代表人身份证复印件

（正面）

法定代表人身份证复印件

（反面）

供应商全称：（盖章）

年  月  日

附件7、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

（采购人名称）：

（供应商全称）法定代表人（姓名、职务）授权（授权代表姓名、职务）为全权代表，参加贵部组织的项目编号为（项目编号）的（项目名称）采购活动，全权处理采购活动中的一切事宜。

供应商全称：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

年    月    日

附：

授权代表姓名：

职    务：                  电    话：

传    真：                  邮    编：

通讯地址：

授权代表身份证复印件

（正面）

授权代表身份证复印件

（反面）

被授权人提供授权企业近6个月其中1个月的社保记录

- 附件8、承诺函

我司承诺：完全理解和满足本次比价文件的所有要求，并基于此做出的合理报价。具备有履行合同所必须的财务、技术和能力，并能按比价文件要求供货，可承诺和履行比价文件的各项规定。

本项目报价应包含所有设备、人员及一切有可能发生的所有费用。

供应商名称：（公章）

日期：

- 附件9：

- 表1：

- 无利害关系声明和递交比价文件前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我方承诺与采购人不存在隶属关系或者其他利益关系。

我方承诺与其他报价单位不存在关联关系或者其他利益关系。

我方承诺递交比价文件前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

供应商名称：（公章）

日期：

- 表2：对比价文件的真实性、合法性承诺函

我方承诺对所递交比价文件的真实性、合法性承担法律责任。

供应商名称：（公章）

日期：