一、项目名称

彩色多普勒超声诊断系统

| 序号 | 内容 | 数量 | 最高限价 | 交付时间 | 设备交付地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 彩色多普勒超声诊断系统 | 1台 | 120万 | 中标单位应在合同生效的30天内，向招标人交付设备。 | 上海交通大学医学附属新华医院指定地点 |

二、项目参数:

（一）项目内容及要求

投标人对加注星号（“★”）、三角号（“▲”）的技术条款或技术参数应当在投标文件中提供技术支持资料。技术支持资料以产品说明书、彩页、注册证、检测检验证明、制造商盖章的证明文件等实质性响应文件为准。凡不符合上述要求的，将视为无效技术支持资料。

- 主要功能及工作原理：

彩色多普勒超声诊断系统是基于 IPC 工控计算机平台、稳定开放的 Linux 操作系统。拥有多项先进的超声诊断技术，采用符合人体工程学的结构设计，配以可个性化定制的多语言图形化用户界面和触摸屏人机交互系统。

- 应用场景：

彩超主要用于腹部、心脏、泌尿、新生儿、小儿、血管（外.周、颅脑、腹部）、小器官、骨骼肌肉、神经、造影、介入等方面的临床诊断和教学工作，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求。

- 配置清单

| 序号 | 项目名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1台 |
| 2 | 软件系统 | 1套 |
| 3 | 腹部探头 | 1把 |
| 5 | 腔内探头 | 1把 |
| 6 | 浅表探头 | 1把 |
| 7 | DICOM组件 | 1套 |
| 8 | 耦合剂加热器 | 1个 |

- 重要及一般技术参数：

| 序号 | 需求描述 |
| --- | --- |
| 一 | 设备名称：彩色多普勒超声诊断系统 |
| 二 | 设备用途及说明： |
| 2.1 | 主要用于腹部、心脏、泌尿、新生儿、小儿、血管（外周、颅脑、腹部）、小器官、骨骼肌肉、神经、造影、介入等方面的临床诊断和教学工作，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求。 |
| 三 | 主要技术规格及系统概述： |
| ▲3.1 | 高分辨率液晶显示器≥23英寸，无闪烁，不间断逐行扫描，可上下左右旋转； |
| 3.2 | 操作面板具备角度可调液晶触摸屏≥15英寸，可通过手指滑动触摸屏进行翻页，支持手势操作，直接点击触摸屏可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转，可配操作面板前后拉伸 |
| 3.3 | 主机内置探头接口≥5个，全激活互通互用，均为无针触点式大接口，另具备笔式探头接口。 |
| 3.4 | 内置超声教学软件，提供解剖示意图、标准超声图像、扫查手法图和操作者实时检查图像，指导操作者进行标准切面的正确扫查，包含肝脏、心脏、乳腺、甲状腺、肾脏、脾脏、子宫等切面 |
| 3.5 | 中央刹车和直行锁功能 |
| ▲3.6 | 支持探头抬起自动唤醒，至少3档灵敏度可调 |
| 3.7 | 两种成像方式，支持数字化全域聚焦，声像图全程动态聚焦技术，全场图像均匀一致，图像上无焦点显示；也支持开启焦点调节，焦点个数≥10个。 |
| 四 | 主机成像系统： |
| 4.1 | 数字波束形成器 |
| 4.2 | 多倍信号并行处理技术 |
| 4.3 | 数字化可变孔径及动态变迹技术 |
| 4.4 | 数字化二维灰阶成像及M型显像单元 |
| 4.5 | 解剖M型技术≥3条取样线，可360度任意旋转M型取样线角度方便准确的进行测量，支持曲线解剖M型 |
| 4.6 | 脉冲反相谐波成像单元 |
| 4.7 | 彩色多普勒成像技术 |
| 4.8 | 彩色多普勒能量图技术 |
| 4.9 | 方向性能量图技术 |
| 4.10 | 数字化频谱多普勒显示和分析单元(包括PW、CW和HPRF) |
| 4.11 | 智能化一键图像优化技术，可自适应调整图像的增益等参数获取最佳图像，具备独立按键 |
| 4.12 | 空间复合成像技术，支持多档位调节和多参数联合应用 |
| 4.13 | 斑点噪声抑制技术，改善边界显示，提高分辨率，可分级调节≥7级 |
| 4.14 | 高清成像技术，整场图像锐化处理，提高组织内部分辨率和边界锐化显示，独立分级调节≥5级 |
| 4.15 | 实时双同步/三同步功能 |
| 4.16 | 支持局部放大、一键全屏放大 |
| 4.17 | 内置DICOM3.0标准输出接口 |
| 4.18 | 支持同品牌工作站 |
| 4.19 | 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节 |
| 4.20 | 支持语音控制，含语音注释、自定义语音命令 |
| 4.21 | 支持人脸识别，支持录入人脸信息，存储人脸信息与账户信息，人脸登录机器 |
| 4.22 | 支持快速切换诊断项，触摸屏支持将最常用的检查探头和其模式，放置在一边，点击检查模式，即可一步直达切换到探头和其模式 |
| 五 | 先进成像技术： |
| 5.1 | 可支持造影成像技术 |
| 5.1.1 | 具有实时双幅造影对比成像模式，造影参数与二维参数可独立调节 |
| 5.1.2 | 造影连续采集时间最长10分钟 |
| 5.1.3 | 造影图像和组织图像的位置可以进行互换 |
| 5.1.4 | 实时微血管造影成像技术，可清晰显示组织内微小血管的灌注及走行 |
| ▲5.1.5 | 灌注时间成像技术，在微血管造影成像的基础上，以造影剂到达血管腔内的时间为研究对象，用不同颜色编码造影剂微泡在血管腔内的不同到达时间，并叠加成像，在一段动态视频和一张静态图像上，均可通过血管内不同的颜色直观的显示组织内血流灌注的时间先后顺序、血管分布和灌注特点 |
| 5.1.6 | 造影和组织混合成像模式，将造影图像和组织图像混合显示，有助于医生定位感兴趣的造影区在组织中的解剖位置 |
| 5.1.7 | 造影时间强度曲线定量分析，支持≥10条TIC曲线的计算和显示，自动计算到达时间（AT）、峰值时间（TTP）、峰值强度（PI）等组织灌注参数 |
| 5.1.8 | 造影成像模式下，同一探头支持中位线、单线、双线区域穿刺引导线功能 |
| ★5.1.9 | 超分辨率造影成像：在造影过程中，通过对微泡点进行持续的识别、定位以及跟踪生成目标区域的血管结构，能打破传統超声成像的极限分辨率并进行强度、速度等渲染成像，无创条件下实现微米级微血管成像。 |
| ▲5.1.10 | 造影血流对比成像：血流对比模式（Contrast Flow），造影成像下支持造影和血流混合成像模式，将血流和造影实时同屏融合在同一幅图图像上成像，有助于医生在造影下同步关注血流灌注情况。 |
| 5.2 | 弹性成像技术 |
| 5.2.1 | 支持压力应变式弹性成像 |
| 5.2.2 | 具备位移曲线，用于实时显示按压频率及相对位移的大小 |
| 5.2.3 | 主机内置一体化实时弹性定量分析软件，可对弹性图像进行面积对比、弹性对比分析 |
| 5.2.4 | 弹性成像模式下，可调节彩色图谱、透明度、对比度、帧相关、频率，对弹性成像进行优化 |
| 5.3 | 支持剪切波弹性成像 |
| 5.3.1 | 支持一维点式剪切波弹性成像和二维实时剪切波 |
| 5.3.2 | 弹性定量参数包括剪切波速度、杨氏模量、剪切模量，定量组织的硬度信息，支持切换 |
| 5.3.3 | 具备组织硬度定量分析软件，含定量分析、定量分析比、定量分析直方图 |
| 5.3.4 | 具有质控稳定性指数、质控图、质控指数等质控形式 |
| 5.3.5 | 支持组织硬度测量，一维剪切波测量结果含平均数、中位数、四分位数IQR、中位数Median、IQR/Median、SD、当前测量深度等量化数据；二维剪切波测量结果含平均数、中位数、四分位数IQR、中位数Median、最小值、最大值、IQR/Median、SD、当前测量深度、测量区域、可信度指数等量化数据 |
| 5.4 | 超宽视野成像扫描技术 |
| 5.4.1 | 支持测量 |
| 5.4.2 | 支持一键全屏放大功能 |
| 5.4.3 | 线阵探头、凸阵探头和相控阵探头均支持宽景成像 |
| 5.4.4 | 支持彩色多普勒、能量多普勒（CFM和PDI）实时宽景 |
| 5.4.5 | 宽景图像拼接处会实时显示探头移动速度提示框，屏幕实时显示速度提示语。 |
| ★5.5 | 脂肪肝衰减成像：通过计算衰减系数，定量评估脂肪肝变性程度，支持可信度的显示。 |
| ★5.6 | 常规非容积探头，进行自由臂三维成像。可与二维、彩色多普勒、能量多普勒、高分辨率血流、显微血流、造影等模式联用，更加直观立体的显示病灶或者血管的空间立体结构以及与周围组织的毗邻关系，利于全面判断 |
| 六 | 测量和分析：(B型、M型、D型、彩色模式)： |
| 6.1 | 常规测量软件包 |
| 6.2 | 妇科测量软件包 |
| 6.3 | 可测量盆底、子宫、子宫动脉、卵巢、卵泡等，并自动生成报告 |
| 6.4 | 子宫内膜厚度自动测量，支持B模式自动识别子宫内膜并对内膜厚度进行自动测量 |
| 6.5 | 二维成像模式，卵泡自动测量 |
| 6.6 | 肌骨自动标注 |
| ★6.6.1 | 肌骨二维成像实时模式下，支持一键自动识别肌骨标准切面，并自动用不同的颜色和名称标注切面中的软组织、骨骼等组织结构 |
| 6.6.2 | 辅助医生快速获取肩关节标准切面≥3个 |
| 6.6.3 | 辅助医生快速获取腕关节标准切面≥3个 |
| 6.6.4 | 支持6大关节超声切面示教系统，包含体位、扫查手法、声像图和解剖示意图同屏显示，区分左右侧关节，辅助教学和操作者示教学习 |
| 七 | 探头规格： |
| 7.1 | 频率：超宽频带探头，1MHz到17MHz |
| 7.2 | 类型：电子扇扫、线阵、凸阵 |
| 7.3 | 单晶腹部凸阵探头（1.0-8.0MHz）；血管/小器官线阵探头（3.0-17.0MHz）；腔内探头（3-13MHz），不使用扩展成像技术情况下角度≥190°，扩展成像后角度≥210° |
| ▲7.4 | 腔内探头实时控技术，温度值实时显示在显示屏，支持多种探头 |
| 八 | 二维显像主要参数： |
| 8.1 | 成像速度：相控阵探头，88°角，18CM深度时，帧速度≥55帧/秒 |
| 8.2 | 增益调节：TGC增益补偿≥8段，LGC侧向增益补偿≥8段，B/M可独立调节 |
| 8.3 | A/D≥14bit |
| 8.4 | 深度≥39cm |
| 8.5 | 直观显示可视可调动态范围：≥300dB |
| 九 | 彩色多普勒： |
| 9.1 | 显示方式：速度图(CFM)、能量图(PDI)、方向性能量图（DPDI） |
| 9.2 | 扫描速率：相控阵探头，88°角，18cm深度时，彩色扫描帧率19帧/秒 |
| 9.3 | 高分辨率血流成像，提供高空间分辨率和时间分辨率的彩色血流图像，更细微的显示末梢血流的动态情况，机器具备独立按键 |
| 9.4 | 微细血流成像，可有效滤除软组织和噪声信号，最大限度保留超低速微细血流的信号，显著提升超微细血流信号的敏感性和成束性，有别于能量血流和高分辨率血流，机器具备独立按键 |
| 9.5 | 立体血流成像，通过光照模型，能够在传统二维血流成像CFM的基础上，增加血流的立体感呈现，其显示方式更加接近人眼所视的立体效果，使血流的视觉感受更真实。可与能量血流、高分辨率血流、微细血流联用，增强微小血流的显示效果。机器具备独立按键 |

- 项目售后服务要求

1.供货价为最终用户价，包括但不限于设备采购费、系统集成费、人工费、税费等，所有运费、保险均由投标方承担；

2.设备是全新的、未使用过的，并完全符合规定的质量、规格和性能的要求。

3. 在货物到达使用单位后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。

4.验收方案：根据国家标准及厂方标准，按招、投标文件配置和功能要求，对产品的功能参数、配置逐项进行质量验收。

5.保证对所售设备提供专业的7*24小时原厂技术服务和技术支持，2小时内响应，8小时内到达现场，24小时内排除故障或提供应急措施。若超过24小时无法修复的，提供与该设备相同的备用机，在一周内解决或提出明确解决方案。　。

6.供应商派原厂专业技术人员在项目现场提供临床操作及维修人员培训，直至用户完全掌握设备，并对用户的维修人员提供全方位培训。提供技术咨询无期限限制。

★7.设备保修期≥验收合格后，所有投标设备及其附属易耗件（包括第三方外购设备及易耗件）原厂整机3年。在投标文件中提供原厂售后服务承诺函；

8.凡保修期内出现的质量问题，投标方免费给予修理或调换，不再额外收取零配件费及人工费。如设备无法修复影响正常工作，投标方应负责将新的设备运至现场，并承担其风险和费用。如投标方在此期间未能履行此条约，致使招标人遭受损失，则由投标方承担直接和间接损失。

9.提供终身软件升级、安装调试服务；

10.提供原厂技术援助：如提供操作手册，每年技术回访；

11.投标文件中分别提供随机易损件和易耗件清单（计入投标总价），和质保期结束后的备品备件、易损件和易耗件清单一览表（不计入投标总价）。

12.备品备件供货价格：不得超过市场价格的50%。投标时需填写上述价格，出质保期后，上述产品供货价格以双方最终认定价格为准，且采购人有权更换供货方。配件供应 10 年以上。

13.维保内容与价格：质保期后，维保费用以双方最终认定价格为准，原则上不超过设备总价的5%。

（二）最高限价

人民币120万元

（三）资格条件

1）具有独立承担民事责任的能力。

2）本项目不接受联合体投标；

3）本项目不接受分包、转包；

4）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；

5）近三年未被列入信用中国网站(https://www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、异常经营名录、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)严重违法失信行为记录名单；“国家企业信用信息公示系统”（http://gsxt.saic.gov.cn/） “行政处罚信息（较大数额罚款）”、“列入经营异常名录信息”、“列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息”；

6）如果投标人是投标货物制造厂家，应按照国家有关规定提供《中华人民共和国医疗器械生产企业许可证》或《第一类医疗器械生产备案凭证》；如果投标人是经营销售企业，应按照国家有关规定提供《中华人民共和国医疗器械经营企业许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》。投标人的生产或经营范围应当与国家相关许可保持一致。（投标货物按照医疗器械管理时适用）；

7）提供投标货物《中华人民共和国医疗器械注册证》或《第一类医疗器械备案凭证》。投标货物的规格型号应当与《中华人民共和国医疗器械注册证》或者《第一类医疗器械备案凭证》中的规格型号保持一致。（投标货物按照医疗器械管理时适用）；

8）如投标单位是贸易代理商，应提供该设备的制造商出具的本次采购项目唯一代理的授权函。

（四）商务要求

1、交付时间：中标单位应在合同生效的30天内，向招标人交付设备。

2、付款方式：设备安装验收合格后一次性支付合同总价的100%。