一、项目名称

病人监护仪、动态心电图记录仪采购项目

| 序号 | 内容 | 数量 | 最高限价 | 交付时间 | 设备交付地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 病人监护仪 | 9台 | 42万 | 中标单位应在合同生效的30天内，向招标人交付设备。 | 上海交通大学医学附属新华医院指定地点 |
| 2 | 动态心电图记录仪 | 10台 | 20万元 | 中标单位应在合同生效的30天内，向招标人交付设备。 | 上海交通大学医学附属新华医院指定地点 |

二、项目参数:

响应单位对加注星号（“★”）、三角号（“▲”）的技术条款或技术参数应当在响应文件中提供技术支持资料。技术支持资料以产品说明书、彩页、注册证、检测检验证明等实质性响应文件为准。凡不符合上述要求的，将视为无效技术支持资料。

- 主要功能及工作原理

病人监护仪：提供了高敏锐度的连续监测、早期预警评分、移动性和数据安全性等基本功能。具有灵活的趋势分析和显示能力、先进的报警管理和数据回顾功能，在各种临床环境中对病人生命体征的实时监测保障生命安全。提供性能全面和高性价比的临床诊断数据，灵活访问危重患者数据，提供先进的临床决策支持，加强护理管理并简化工作流程。

动态心电图记录仪：在院内心电图室分析诊疗中，动态心电图仪通过皮肤表面电极采集人体指定两点之间的电势差，利用心电图机记录电活动变化图，并借助计算机分析处理，以发现在常规体表心电图检查时不易发现的心律失常和心肌缺血。 动态心电图仪可在患者日常生活状态下连续 24 小时或更长时间记录心电活动全过程，为临床诊断、治疗及判断疗效提供重要依据。

- 应用场景

病人监护仪：病房

动态心电图记录仪：心内科/心电图室等

- 配置清单

| 序号 | 项目名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 病人监护仪 |  |
| 1 | 病人监护仪 | 9台 |
| 2 | 心电附件包 | 9套 |
| 3 | 血氧附件包 | 9套 |
| 4 | 血压附件包 | 9套 |
| 二 | 动态心电记录仪 |  |
| 1 | 动态心电记录仪 | 10台 |
| 2 | 5导联心电导联线 | 10台 |
| 3 | 携带包 | 10台 |
| 4 | 说明书光盘 | 10台 |

- 重要及一般技术参数：

设备1：病人监护仪

| 序号 | 需求描述 |
| --- | --- |
| 1. | 主要参数 |
| ▲1.1 | 分析心律失常种类≥25种，具有起搏器未起搏、起搏器未夺获检测功能，具备ST段分析和趋势：储存≥24小时ST段和变化趋势，每床病人具备12导联ST段分析功能，ST段环状图具备同时显示ST段不同时间点变化趋势及阴影图。 |
| ▲1.2 | 床旁监护仪具备≤5电极测量同步12导联心电监护功能 |
| ▲1.3 | 单一模块具备同时监测有创压力、连续心排PICCO、呼末二氧化碳、体温等高级测量功能 |
| ▲1.4 | 可升级具备检测连续无创监测血红蛋白量 (SpHb)，总氧含量(SpOC)，碳氧血红蛋白(SpCO)，高铁血红蛋白（SpMet） |
| ▲1.5 | 具有呼气末二氧化碳功能：主路与旁路一体化设计，一个呼气末二氧化碳模块可使用主路与旁路两种监测方式，旁流法采样速率≤50ml/分钟；主流法监测潮气末二氧化碳,无须使用耗材。 |
| ▲1.6 | 传统心排C.O和连续心输出量PICCO监测功能具备在同一模块上，更换对应耗材可实现监测。PICCO监测适用于成人及儿童患者，可实现胸腔内血容量(ITBV)、血管外肺水(EVLW)，肺毛细血管通透性指数(PVPI)等血液动力参数 |
| 1.7 | 12导联ST数值具备以环形图形形式标记，以及阴影部分显示心肌缺血严重程度，实时更新。同时显示≥4个不同时间段的ST段变化趋势环，辅助临床动态评估患者病情变化 |
| 2 | 一般技术参数 |
| ▲2.1 | 病人监护仪医用专业显示器：≥12寸彩色触摸屏，插件模块化设计，WXGA TFT显示器, 分辨率≥1280*800。内置ICU、新生儿、麻醉、心脏志科显示界面≥8种；内置电池插槽及软件功能，支持第二独立显示屏，可升级带屏模块实现插入主机后，实现两个屏幕显示不同内容，并可独立操作。 |
| 2.2 | 中央监护系统单屏显示≥96个实时波形。 |
| 2.3 | 单屏最大病人数可支持≥32 床，单屏最多显示64个实时波形 |
| 2.4 | 脑电双频指数 (BIS)监测功能,采用BISx技术,提供脑电波形显示,提供BIS指数（0至100）EMG（肌电信号）SQI（信号质量指数）SR（抑制比）SEF（频谱边缘频率）TP（总功率）等参数;可升级BIS Bilateral双侧监测和其传感器。 |
| 2.5 | 无创血压监测具有双参考点校正：血管内测量法和振荡测量法，可提供 自动/手动/序列/STAT四种模式测量，序列测量模式可根据患者的病情设定测量次数与间隔时间的组合 |
| 2.6 | 有创压力测压范围： -40至360mmHg，可提供每搏压力变异(PPV)实时显示，支持ABP、ART、Ao、CVP、ICP、LAP、压力（非特异的压力标名）、PAP、RAP、UAP、UVP、BAP、FAP、IC1、IC2、P1、P2、P3、P4等至少19种有创压力监测 |
| 2.7 | 具备回顾单参数一定时间内以直方数列图方式按照1%变化率显示分布情况≥35列，实时直方图采样频率最低≤1s |
| 2.8 | 可使用箭头方式显示监测参数变化趋势，柱状图方式显示监测参数偏移程度、查看监护参数按时间分布情况，并可显示监测参数偏移程度，具有环状图显示ST段抬高和压低趋势 |
| 2.9 | 病人监护仪具有可分别冻结单个波形，不影响其他实时波形的显示和全部参数的报警，（联网情况下）可在任意床边机上显示至少2个其他床位的隔床跨视窗口，包括实时波形＆数值 |
| 2.10 | 具有12导联ST 环状图，以图形形式标记12导联ST值， 并用不同颜色标明不同时期变化，实时更新，可在该图形上显示趋势。支持ST危机环状图，具有特异性性别分析，超出STEMI危机值范围以警示区域标记 |
| 2.11 | 具备水平趋势图功能：可将单位时间生命体征变化以图形形式及时反馈 |
| 2.12 | 目标导向性治疗决策支持，可设置各个参数的治疗目标值，可创建并使用参照基线，方便医护人员观察到一项干预措施是否取得了理想的效果 |
| 2.13 | 可升级高级事件监测功能：可以自由创建多达6个不同的事件触发组，这些组可以采用正在监控的至少1个，或2、3个，甚至全部4个参数组合生成一项事件。每个事件触发信号的限值由用户来定义。 方便进行病情的早期预警评估。 |
| 2.14 | 每个事件可存储≥15S实时波形或≥4mins高精度趋势图或≥20mins平均趋势 |
| 2.15 | 中央监护系统支持≥25个病人简档，病人简档可预配置患者类型，监护，报警，起搏状态等 |

设备2：动态心电图记录仪

| 序号 | 需求描述 |
| --- | --- |
| 1、 | 12导动态心电记录仪，记录时间至少满足24小时 |
| 2、 | 记录全息12导同步心电波形 |
| ★3、 | 利用5导联线可获得同步12导联心电信息 |
| 4、 | 采用无压缩数据采集 |
| 5、 | 具有起搏器信号探测功能，可编程为打开/关闭 |
| 6、 | 具备LCD显示屏 |
| 7、 | 可显示导联连接位置图、导联脱落报警信号状态 |
| ▲ | 可显示三个通道心电波形,检查心电信号 |
| 9、 | 可显示记录时间、病人信息等参数 |
| 10、 | 采样率＞175/秒 |
| 11、 | 频率响应至少满足0.05Hz 至 60Hz |
| 12、 | 动态心电记录仪具备事件标记功能 |
| 13、 | 12导联心电记录盒重量（包括电池）＜75g |
| 14、 | 心电采集盒采用内置式存储，通过传输坞站直接进行数据回放，医院无需另外额外配置CF卡 |
| 15、 | 记录盒采用1节7号电池，最长连续使用可以至少使用4天 |
| 16、 | 记录盒屏幕可显示患者姓名或病历号，使记录盒与患者一一对应，保证临床操作医生对病人信息输入的准确性 |

- 项目售后服务要求

1.供货价为最终用户价，所有运费、保险均由投标方承担；

2.设备是全新的、未使用过的，并完全符合规定的质量、规格和性能的要求。

3.所有设备均由投标方负责安装调试，货物送至7天内安装完成。安装调试过程中一切费用均由投标方承担。安装完成后，对设备主要性能进行检测，并提供检测报告。若仪器安装后发现主要参数与标书或仪器说明书严重不符影响工作，应无条件退货，投标方承担全部损失；

4.验收方案：根据合同的配置标准现场验收，具体分开箱检验、初步验收及最终验收，由院方组织设备科、使用科室及供应商三方验收并签验收单。

5.保证对所售设备提供专业的7*24小时原厂技术服务和技术支持， 2小时内维修响应，专业维修工程师要求4小时内到达现场，24小时内排除故障或提供应急措施。如在3天内无法修复，提供与该设备相同的备用机。

6. 提供产品使用培训、包括提供临床操作及维修人员培训（每年一次）、提供保修期限内技术咨询服务及原厂培训服务，设备首次培训需工程师上门培训，直至临床使用科室可以独立熟练操作设备为止。

★7. 医疗器械注册证为进口的设备保修期≥验收合格后，所有投标设备及其附属易耗件（包括第三方外购设备及易耗件）原厂整机3年；医疗器械注册证为国产的设备保修期≥验收合格后，所有投标设备及其附属易耗件（包括第三方外购设备及易耗件）原厂整机5年。在响应文件中提供原厂售后服务承诺函。

9.提供终身软件升级、安装调试服务；

10.提供原厂技术援助：提供操作手册。提供故障维修定位诊断软件及软件使用说明等。对产品跟踪回访和维护，每年不低于4次上门维护和保养。

11.投标文件中分别提供随机易损件和易耗件清单（计入投标总价），和质保期结束后的备品备件、易损件和易耗件清单一览表（不计入投标总价）。

12.备品备件供货价格：不得超过市场价格的50%。投标时需填写上述价格，出质保期后，上述产品供货价格以双方最终认定价格为准，且采购人有权更换供货方。配件供应 10 年以上。

13.维保内容与价格：质保期后，维保费用以双方最终认定价格为准，原则上不超过设备总价的5%。

（二）最高限价

人民币62万元

（三）资格条件

1）具有独立承担民事责任的能力。

2）本项目不接受联合体投标；

3）本项目不接受分包、转包；

4）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；

5）近三年未被列入信用中国网站(https://www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、异常经营名录、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)严重违法失信行为记录名单；“国家企业信用信息公示系统”（http://gsxt.saic.gov.cn/） “行政处罚信息（较大数额罚款）”、“列入经营异常名录信息”、“列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息”；

6）如果响应单位是投标货物制造厂家，应按照国家有关规定提供《中华人民共和国医疗器械生产企业许可证》或《第一类医疗器械生产备案凭证》；如果响应单位是经营销售企业，应按照国家有关规定提供《中华人民共和国医疗器械经营企业许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》。响应单位的生产或经营范围应当与国家相关许可保持一致。（投标货物按照医疗器械管理时适用）；

7）提供投标货物《中华人民共和国医疗器械注册证》或《第一类医疗器械备案凭证》。投标货物的规格型号应当与《中华人民共和国医疗器械注册证》或者《第一类医疗器械备案凭证》中的规格型号保持一致。（投标货物按照医疗器械管理时适用）；

8）如响应单位是贸易代理商，应提供该设备的制造商出具的本次采购项目唯一代理的授权函。

（四）商务要求

1、交付时间：中标单位应在合同生效的30天内，向招标人交付设备。

2、付款方式：设备安装验收合格后一次性支付合同总价的100%。