一、项目名称

温毯机

| 序号 | 报价内容 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 温毯机 | 10台 |

二、项目参数:

响应单位对加注星号（“★”）、三角号（“▲”）的技术条款或技术参数应当在响应文件中提供技术支持资料。技术支持资料以产品说明书、彩页、注册证、检测检验证明等实质性响应文件为准。凡不符合上述要求的，将视为无效技术支持资料。

- 主要功能及工作原理

通过充气式加温技术，对流加温实现快速升温，预防和避免患者低温症发生。使用病人加温系统，能够更好地维持患者围手术期的核心体温，降低低体温发生率，减少循环功能的波动，减少术后寒战的发生，为患者术后恢复创造更有利的身体条件，是临床工作中最有效的保温措施。

- 应用场景

主要用于麻醉科围术期患者体温保护，减少病人寒冷引起的不适，降低患者围术期低体温症发生的概率。

- 配置清单

| 序号 | 项目名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1台 |
| 2 | 加温毯 | 1条 |
| 3 | 电源适配器 | 1根 |
| 4 | 推车 | 1套 |

- 重要及一般技术参数：

| 序号 | 需求描述 |
| --- | --- |
| 1 | 技术参数 |
| 1.1 | 加热方式：充气对流加温 |
| 1.2 | 尺寸：≥29 cm×22 cm×40 cm |
| 1.3 | 主机重量：≤6.5 kg |
| ▲1.4 | 可至少设定温度≥六档，室温、34℃、37℃、40℃、43℃、46℃，且输出精度高，侧面进风，洁净度更高，减少异物吸入，以免造成感染。 |
| 1.5 | 安全等级：BF 型 |
| 1.6 | 温度精确度≤±1℃ |
| 1.7 | 内置安全检测系统：进行快速加热时，可先调至≥46℃温度，十分钟后自动复温为43℃（±1℃），保护患者安全 |
| 1.8 | 高温低温报警提示:输入温度或输出温度高于/低于设定温度，发出警报声。 |
| 1.9 | 出风量:≥38CFM |
| 1.10 | 过滤器类型：细菌高效微粒过滤器（HEPA≤0.2um） |
| 1.11 | 过滤器使用寿命：≥1000小时 |
| 2 | 性能参数 |
| ▲2.1 | 加温设备主机的连接管可匹配其他品牌保温毯，保温毯可匹配其他品牌的加温设备主机。 |
| ★2.2 | 具备双重恒温保护设计，若加热气流超过了预设的限制温度,可通过两个独立的自动复位恒温装置，断开主机电源，防止过热危险。 |
| 2.3 | 支持实时温度监控，确保输送气流的温度在规定的精确度范围内。 |
| ▲2.4 | 送风软管带可清洗加温保护套，拆卸方便，可快速清理各种液体污渍，并可预防极端情况下管路烫伤患者。 |

- 项目售后服务要求

1.供货价为最终用户价，所有运费、保险均由投标方承担；

2.设备是全新的、未使用过的，并完全符合规定的质量、规格和性能的要求。

3.所有设备均由投标方负责安装调试，货物送至7天内安装完成。安装调试过程中一切费用均由投标方承担。安装完成后，对设备主要性能进行检测，并提供检测报告。若仪器安装后发现主要参数与标书或仪器说明书严重不符影响工作，应无条件退货，投标方承担全部损失；

4.验收方案：根据合同的配置标准现场验收，具体分开箱检验、初步验收及最终验收，由院方组织设备科、使用科室及供应商三方验收并签验收单。

5.保证对所售设备提供专业的7*24小时原厂技术服务和技术支持， 2小时内维修响应，专业维修工程师要求4小时内到达现场，24小时内排除故障或提供应急措施。如在3天内无法修复，提供与该设备相同的备用机。

6. 现场培训：供应商应提供现场技术培训，应对采购方临床医生及技术人员提供正规的整套设备操作、维护保养、检测等内容的技术培训。集中培训：根据设备技术要求，定期向采购方提供临床、维修技术人员培训。

★7. 医疗器械注册证为进口的设备保修期≥验收合格后，所有投标设备及其附属易耗件（包括第三方外购设备及易耗件）原厂整机3年；医疗器械注册证为国产的设备保修期≥验收合格后，所有投标设备及其附属易耗件（包括第三方外购设备及易耗件）原厂整机5年。在响应文件中提供原厂售后服务承诺函。

9.提供终身软件升级、安装调试服务；

10.提供原厂技术援助：提供操作手册。提供故障维修定位诊断软件及软件使用说明等。每年技术回访：提供每年2次定期预防性维护。

11.投标文件中分别提供随机易损件和易耗件清单（计入投标总价），和质保期结束后的备品备件、易损件和易耗件清单一览表（不计入投标总价）。

12.备品备件供货价格：不得超过市场价格的50%。投标时需填写上述价格，出质保期后，上述产品供货价格以双方最终认定价格为准，且采购人有权更换供货方。配件供应 10 年以上。

13.维保内容与价格：质保期后，维保费用以双方最终认定价格为准，原则上不超过设备总价的5%。

（二）最高限价

人民币49.5万元

（三）资格条件

1）具有独立承担民事责任的能力。

2）本项目不接受联合体投标；

3）本项目不接受分包、转包；

4）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；

5）近三年未被列入信用中国网站(https://www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、异常经营名录、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)严重违法失信行为记录名单；“国家企业信用信息公示系统”（http://gsxt.saic.gov.cn/） “行政处罚信息（较大数额罚款）”、“列入经营异常名录信息”、“列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息”；

6）如果响应单位是投标货物制造厂家，应按照国家有关规定提供《中华人民共和国医疗器械生产企业许可证》或《第一类医疗器械生产备案凭证》；如果响应单位是经营销售企业，应按照国家有关规定提供《中华人民共和国医疗器械经营企业许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》。响应单位的生产或经营范围应当与国家相关许可保持一致。（投标货物按照医疗器械管理时适用）；

7）提供投标货物《中华人民共和国医疗器械注册证》或《第一类医疗器械备案凭证》。投标货物的规格型号应当与《中华人民共和国医疗器械注册证》或者《第一类医疗器械备案凭证》中的规格型号保持一致。（投标货物按照医疗器械管理时适用）；

8）如响应单位是贸易代理商，应提供该设备的制造商出具的本次采购项目唯一代理的授权函。

（四）商务要求

1、交付时间：中标单位应在合同生效的30天内，向招标人交付设备。

2、付款方式：设备安装验收合格后一次性支付合同总价的100%。